1.利用迴旋加速器加速質子撞擊靶製造18F，靶的主要核種為： (A)19F (B)16O (C)18O (D)20Ne

F-18是個正子衰變核種，可用來標幟許多種類的藥物供造影使用，目前核醫用來製造F-18的方法有兩種，一個是以O-18(p,n)-->F-18的方式，加速質子來撞擊液態的O-18水，生成的產物是液態的F-18離子，另一種則是以Ne-20(d,α)-->F-18的方式，加速deuteron來撞擊氣態的Ne-20，生成的產物是(F-18)2的氣體分子。兩者因為化學活性的不同，分別應用在不同類型的化學反應上，F-18離子主要用於親核性的有機化學反應，例如F-18 FDG和F-18 FMISO，而F-18分子則用於親電性的化學反應，F-18 FDOPA就是其中比較有名的例子，關於親核或親電反應，可以參考100年第1次高考第2題和98年第1次高考第75題的敘述。
雖然說F-18的製造方式有這兩種，不過核醫界普遍來說比較喜歡用F-18離子來標幟藥物，因為此方法的產量都非常的高，可以進行較遠距離的運送，讓一些沒有迴旋加速器的醫院也能夠使用，再來是純度相當的高，所製造出來的產物幾乎都是F-18離子，不像以Ne-20為靶所製造出來的F-18氣體，因為必需使用0.1~2%的無放射性F2作為載體(參考98年第1次高考第24題)，所以產物的純度specific activity並不高(<12 Ci/mmole)。只是說因為製造出F-18是一件事，後面如何將F-18接上所設計好的藥物又是另一件事，由於氟離子和氟分子的化學性質不同，所以在面對不同的化學反應時，就必須選擇不同型態的F-18。現在題目問的是要加速質子來製造F-18，因此靶就會是含高濃度(大於95%)O-18的重水，答案是(C)O-18。

2.有關18F-FDG正子放射藥物，在放射核種純度測試方面，18F的半衰期(half-life)標準值為何？ (A)110±2 min (B)110±5 min (C)110±10 min (D)110±15 min

F-18 FDG的製造過程主要分為兩個階段，首先是F-18的製造，再者則是將F-18標幟在葡萄糖上。在第一階段中，F-18的生產方式可以參考97年第2次高考第1題，主要的製造方式為O-18(p,n)-->F-18，生產出來的是F-18離子，不過在1976年F-18 FDG的初期研發時，採用的是以F-18分子的方式來進行化學的合成，只是說這個方式的產率較低(8%)，而且反應的總時間較長(2小時)，因此在發展出可以用F-18離子來製造F-18 FDG後，產率提高到50%以上，反應時間也縮短至50分鐘，才全面改用新方法。在第二階段中，由於整個反應步驟蠻多的，包括了將F-18離子自O-18水中分離出來，然後將F-18與與反應物進行化學合成，最後再用特殊的離子交換樹脂將產物分離出來，在這些反應中，必須添加許多化學物質來進行反應，因此在最後的藥物品管上，就會針對這些添加物來作殘留量的限制。
有一篇文獻www.biij.org/2006/4/e57/e57.pdf對於對F-18 FDG合成步驟寫得十分詳細，我將其中部份的內容作簡短的摘要。
1.將靶中的F-18離子從O-18水中分離：
這過程是將靶中含有F-18的水通過一個離子交換樹脂(最常使用的為QMA的離子交換樹脂)，這時候F-18離子就會被吸附在樹脂上，而完成初步的分離。接下來再利用Kryptofix的acetonitrile(乙)溶液以及碳酸鉀溶液將F-18離子
沖洗出來到另一個反應槽裡。在這個階段裡有許多反應在進行，一開始當F-18離子被離子交換樹脂吸附後，雖然可以藉此將F-18自水中分離出來，可是樹脂中仍然會殘餘些許水，以及最重要的是如何將F-18離子拿出來，水的問題下個步驟會解決，至於要將F-18離子拿出來，就得靠Kryptofix 222才行，它是一個環狀的醚狀結構的鉀鹽，在溶液中鉀離子所帶的正電與樹脂中的F-18離子結合，同時碳酸鉀溶液中的碳酸根負離子則取代F-18而被吸附在被離子交換樹脂裡頭，另一種也廣為使用和kryptofix 222類似的則是TBA(Treabutylammonium)，這兩者因為都具有一定的生理毒性，會造成窒息與抽搐的現象，因此在接下來的步驟裡，都必須想辦法去除，這在FDG的產品QC規範中也都有相當嚴謹的規範。
2.利用乙將F-18離子中的水分完全清除：
要將水分子完全自溶液中排除，主要的原因是水分子會阻礙後續的F-18標幟葡萄糖的過程，作法是將乙(一種有機溶劑)在上步驟中與F-18溶液混合後，再將溶液加熱，此時乙會與水分子接在一起，形成共沸作用而一起蒸發掉。通常為了確保能完全去除水分，會重複許多次這個添加乙--加熱蒸發的過程。
3.開始標幟葡萄糖：
這個反應中，不是直接拿葡萄糖與F-18離子反應，而是將葡萄糖碳原子上不想讓F-18取代的OH基用acetyl基(乙醯)形成酯保護起來(1,3,4,6號碳原子)，留下2號碳上接一個很容易被取代的triflate基，這樣的奇怪結構當然就不能叫做葡萄糖了，它有個正式的名稱叫做mannose triflate，這個東西在與F-18離子混合後，F-18就會取代triflate基而結合在這個類葡萄糖上了，而且這個反應的產率極高，可高達50~60％。那麼為什麼一定要結合在2號碳上面呢？事實上有學者研究過，如果是接在3或4號碳上，細胞的hexokinase與它們親和力只有2號碳上的百分之一，因此這些非2號碳上的F-18標幟葡萄糖能停留在細胞體內的量就會太少而沒有實用價值。
4.將保護基去除以完成最後產品：
這個步驟可以利用酸或者是鹼將1,3,4,6號碳上的酯鍵水解掉，恢復成原先的OH基，由於利用酸水解的過程是比用鹼水解所需的時間長，而且還需要加熱才能反應完全，因此大部分的地方都採用氫氧化鈉在室溫下進行水解反應。另外為了增進水解的效率，有時會將上步驟的產物通過一個名為C-18 reverse phase的層析管柱，將產物吸附在裡面反應，最後再用蒸餾水通過管柱，此時只有完全水解的F-18 FDG才會被沖洗出來。
5最後的純化工作：
最後的這個步驟是將F-18 FDG溶液在通過一連串的陰離子交換樹脂來作最後的純化，最終的產物純度通常都會在95％以上。至於這個最終產品是不是就可以直接拿來使用呢？不行，因為還有一連串的QC測試要完成，這些要求的項目很繁瑣，各國都有自己的規定，不過美國和英國的規範的內容幾乎都是相同的，至於國內衛生署對這項藥物的相關規定我實在是查不到，不過98年第1次高考第38題中有提到國內核研所對於F-18 FDG的品管標準，因此應該會符合相關的規範，對於題目所問的半衰期標準，測試方式是利用劑量校正器在兩個或者是更多的時間點去測量F-18 FDG的活度值，來去計算出半衰期，當然這兩個時間點要相距20~30分鐘(至少要10分鐘)，這種方法可以確認產物中的核種是F-18，不過因為在加速器內會因為靶的O-18水中會參雜一些0-16水，所以會有副產物0-16(p,α)-->N-13的出現，只是這兩個都是正子衰變核種，都釋放511 keV的γ-ray，我們沒辦法藉由能譜分析儀來區別它們，幸好N-13的半衰期只有10分鐘，加上量並不多，因此在進行合成以及QC的時候，就差不多減少到可忽略的量了。這也是國際上對於這項標準會出現許多意見的原因，因為就整個反應的過程中，實在是不可能出現其他的核種，不過為了避免人為失誤的情況，例如放錯靶物質等等的情況，國際的標準還是要確定F-18的半衰期標準值落在(B)110±5 min內才行。

3.99mTc-DISIDA的肝攝取百分比約為： (A)4% (B)24% (C)48% (D)88%

臨床上應用於肝膽到攝影的藥物有很多，像是HIDA、EIDA、PIPIDA、BIDA、DISIA以及BRIDA(依照產品問世時間排列)，這些藥物命名的特徵就是後面都有個IDA，因為它們的藥物主結構都是IDA，只是因為在經過一連串的改進後，所研發出的不同產品，不過目前只剩下最後兩個在市場上有在販售，我將這些藥物的肝臟半清除時間以及攝取比例列出來：

| 藥物名稱 | 肝臟半清除時間min | 攝取比例 |
| --- | --- | --- |
| HIDA | 42±5 | 84％ |
| EIDA | 37±12 | 82％ |
| PIPIDA | 59±5 | 85％ |
| BIDA | 107±14 | 94％ |
| DISIA | 19±3 | 88％ |
| BRIDA | 17±1 | 98％ |

從這些數據可以看出這些藥物，是朝著肝臟清除時間加快以及肝臟攝取比例增加的研發方向前進，這其中詳細的原因請參考96年第1次高考第31題。
另外也曾經有科學家們作過一個挺特別的實驗，是將Tc-99m HIDA注射進小狗體內，然後將牠膽汁裡以及尿液中的排出物收集起來，然後再注射進小狗體內，他們發現藥物在體內的分佈狀況幾乎沒有改變，因此做出一個推論，就是Tc-99m HIAD在體內的排泄過程中，不論是經由肝臟或腎臟排出，都是維持著原本的化學型態，並沒有被破壞分解，其他的IDA藥物也具有相似的結果。
最後類似的考題在94年第1次高考第35題有問Tc-99m HIDA的肝攝取百分比約為84％；94年第2次高考第13題也問到Tc-99mDISIDA的肝攝取百分比約為88%，雖然說記憶這些數字的意義不是很大，不過還是得知道IDA類的藥物的設計目的是為了作膽道方面的攝影，因此肝臟的攝取率越高，藥物越不會跑到身體其他部位，這樣才不至於造成身體背景的提高以及非預期的其他器官攝取，因而干擾到影像的判讀；這題的答案是(D)88%。

4.201Tl為核子醫學常用的心肌造影劑，它是由何種設備製造而得？ (A)核反應器 (B)迴旋加速器 (C)核種孳生器 (D)電子加速器

Tl-201的製造方式是以迴旋加速器以質子轟擊Tl-203，以Tl-203(p,3n)-->Pb-201的方式製造，之後Pb-201再以9.4小時的半衰期衰變成Tl-201。在第一階段的加速器製造出Pb-201後，將靶也就是Tl-203溶於礦物油中，利用離子交換層析法先將Pb-201分離出來，接下來等Pb-201衰變成Tl-201後，也一樣再用離子交換層析法將Tl-201分離出來，接著將Tl-201以鹽酸HCl溶解，形成TlCl鹽類，然後以氫氧化鈉將酸鹼值調成中性，接著再通過相關的放射藥物QC就是成品了。詳細的製造過程請參考99年第2次高考第15題裡的敘述，答案是(B)迴旋加速器。

5.下列何者為58Co-cyanocobalamin的合成方法？ (A)生物合成(biosynthesis) (B)同位素交換(isotope exchange) (C)反跳標幟(recoil labeling) (D)激發標幟(excitation labeling)

這個題目的藥物光看名稱就完全快昏倒了，這cyanocobalamin其實就是維生素B12，這種用Co-57或Co-58來標幟維生素B12的藥物是使用在Schilling test，詳細的檢查流程請參考95年第2次高考第65和66題。要將Co-57或Co-58標幟在維生素B12上，是採用(A)生物合成(biosynthesis)的方式進行，為什麼呢？因為維生素B12分子的化學結構上含有Co鈷以及磷，因此在製造維生素B12時一定會需要Co，在工業上要大量生產維生素B12就會藉由細菌來幫忙，然後再將細菌發酵後的產物分離純化即可，其中Streptomyces griseus這種鏈黴菌就是很常使用的菌種。將Streptomyces griseus養在含有放射性Co的培養基裡，接下來這細菌在合成維生素B12的過程中，就會把培養基裡的放射性Co拿來合成，因此將其發酵產物進行分離，就可以得到Co-57或Co-58標幟的維生素B12。

6.下列何種製劑，可用來作為白血球標幟？ (A)99mTc-ECD (B)99mTc-HMPAO (C)99mTc-MIBI (D)99mTc-MAA

核醫會用幾種方法來尋找體內發炎處，例如Ga-67、In-111 oxine WBC以及Tc-99m HMPAO標幟WBC，現在因為題目想問的是有關白血球標幟的資訊，因此就先針對這兩種白血球標幟法的異同處，來作一系列的說明和比較。首先In-111 oxine WBC就是利用In-111和oxine的化合物來進行白血球的標幟，因為In-111 3+並無法穿透白血球的細胞膜，因此在接上了具有親脂性的oxine後，便能夠進入白血球中，之後In-111便會與細胞內的蛋白質結合而停留於細胞內，然後利用白血球會聚積在發炎處的特性來偵測發炎病灶。那麼In-111 oxine會不會進入紅血球而停留在其中呢？並不會，因為紅血球內並沒有可讓In-111結合的蛋白質，因此In-111 oxine並沒辦法拿來標幟紅血球。在進行白血球標幟的時候，有兩件事是比較需要注意的，第一當然是標幟效率，第二則是在標幟過程中需要盡可能不傷害到白血球，不然白血球一死，那就喪失標幟的意義了。在標幟的過程中，理論上如果可以讓白血球停留在血漿中，那就可以減少白血球的耗損，可是因為血漿中有許多的攜鐵蛋白transferrin，由於In-111 oxine的鍵結力並不強，兩者很容易分離，因此當標幟的環境中有血漿存在的話，在In-111 oxine還沒進入白血球前，In-111就會被攜鐵蛋白給鍵結住而無法進入白血球中(因為In-111的生理活性跟鐵很像)，所以整體的標幟效率就會大幅下降，所以只好先將白血球用生理食鹽水洗乾淨，並且讓整個反應在生理食鹽水中完成，這樣雖然會對白血球的生存不利，不過因為標幟的時間只需15~20分鐘，因此還算是可以接受。在這邊先提一下，如果是使用Tc-99m HMPAO來作標幟的話，倒是不太會受到攜鐵蛋白的影響。當使用In-111標幟白血球來作檢查時，成人的劑量約在0.2~0.5 mCi之間，標幟白血球在血漿中的半清除時間為7小時，因此大約在注射後18~24小時才開始照相，不過如果患者真的很緊急的話，也可以在1~4小時先照照看，只是說此時檢查的靈敏度大概只有33%而已。在剛注射的時候，肺臟會短暫的出現活性，一直要到4個小時後，肺部的活性才會清除乾淨，在24小時候，可以見到肝、脾臟以及骨髓的正常影像，身體的背景活性相當的低，其中脾臟的影像會比肝臟的強上許多，也是此項檢查中接受輻射暴露最高的器官，這是因為在標幟時有部份白血球死亡被脾臟吞噬後的結果。當然由於我們是標幟白血球，所以有發炎的地方自然就會出現標幟白血球而有較高的活性。

接下來談到以Tc-99m HMPAO標幟WBC，一開始Tc-99m HMPAO是屬於脂溶性的因此可以擴散進白血球內，但是在白血球的細胞內會被轉化為水溶性，因此就會被困在細胞內，根據研究顯示，應該是會被儲存在白血球內會被釋放出來的顆粒內。所使用的成人劑量為7~25 mCi(一般是用10 mCi)，標幟白血球在血漿中的半清除時間為4小時，在體內的分佈則是和In-111標幟的白血球不太一樣，在膽道、腸道以及泌尿系統都會出現活性，這是因為白血球胞內的水溶性Tc-99m HMPAO又被白血球釋放出來的關係。在注射完畢的2個小時內，上述的非特異性活性大概都還不會出現，不過到了4小時，就會開始出現這些很令人困擾的背景活性，因此如果患者是懷疑腹部的地方發炎，那麼由於Tc-99m HMPAO標幟白血球的方法會在腹部出現活性，因此在注射完畢後1~4小時內就得連續照好幾張影像來供判讀，一超過4個小時影像就會亂成一團，不過只要是懷疑發炎的部位不在腹部，那麼就可以一直到24小時都可以照相，只是說腸道的活性實在是體令人厭惡就是了。同樣的此項檢查中接受輻射暴露最高的器官也是脾臟。
為什麼核醫的發炎掃描這麼重要呢？因為目前並沒有什麼方法可以確實的診斷出患者發炎的位置，如果再加上患者不能配合作一些較複雜的檢查或者是根本就找不出任何可能發炎的跡象時，核醫就能提供全身性的掃描，來找出發炎的位置以作為進一步治療的指引，以核醫目前常用的三種檢查方式來看，Ga-67在使用上最為簡單，不需要複雜的標幟技術，但是專一性太低，加上腫瘤細胞例如淋巴癌和肺癌也會攝取Ga-67，而且腸道的聚積也是很大的干擾原，不過對於肺部的疾病倒是有令人驚豔的表現。至於放射性標幟白血球，的確在專一性上的表現相當好，In-111標幟白血球在腸道及泌尿道都不會出現活性，因此對於腹部腸道的發炎能提供很好的影像，不過由於要注射完24小時才開始照相，所以在急症的患者時，就幫不上什麼忙。Tc-99m HMPAO標幟白血球在注射完1~4小時就能進行檢查，對於急症的患者能幫上很大的忙，而且因為Tc-99m的能量適中，影像的品質也是其中最好的，可惜對於腹部發炎的患者，就得很小心以免腹部的活性干擾而造成影像的誤判。我將這三者的比較表列在下面，這樣應該可以比較容易了解。在題目給的選項裡，(A)Tc-99m ECD和HMPAO很像，都是拿來作腦血流灌注的影像，那麼為什麼HMPAO可以用來標幟白血球，而ECD卻不行呢？這答案寫在91年第2次檢覈考第43題，因為HMPAO在白血球內很容易就會被分解，而ECD就算進入了白血球，可是白血球內並沒有足夠腦中特有的esterase來將其分解，所以在不被分解的情況下，仍然可以擴散出白血球，所以就沒有使用的意義，(B)Tc-99m HMPAO是標準答案，(C)Tc-99m MIBI雖然也是脂溶性的藥物，理論上也可以擴散進白血球內，然後結合在白血球的粒線體上，不過既然沒有人拿來作白血球的標幟，或許是有其他的原因，這我就不清楚了， (D)Tc-99m MAA是用來作肺部檢查的藥物，自然是沒法子用在此處的。另外在95年第2次高考第68題也有稍微提到相關的資料，可以順便參考一下。

| 種類 | Tc-99m HMPAO WBC | In-111 WBC | GA-67 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取得方便性 | 當天 | 隔幾天 | 當天 |
| 注射劑量 | 10 mCi | 0.5 mCi | 3 mCi |
| 目標/背景的活性比值 | 一般 | 好 | 不佳 |
| 準直儀種類 | 低能(高解析度) | 中能 | 中能 |
| 血漿半清除時間 | 4 hr | 7 hr | 30 hr |
| 照相時間 | 1~4 hr | 18~24 hr | 24~72 hr |
| 正常分佈範圍 | 肝、脾、骨髓、腸道、腎臟 | 肝、脾、骨髓 | 肝、脾、骨髓、腎臟、骨骼 |
| 接受輻射暴露最大器官 | 脾 | 脾 | 大腸 |

7.下列放射製劑腎臟的萃取分率(renal extraction fraction，%)最低者為： (A)99mTc-DTPA (B)99mTc-MAG3 (C)99mTc-DMSA (D)131I-OIH

關於核醫用於腎臟方面檢查的藥物可以參考97年第2次高考第11和13題，不過因為我實在不了解題目問的萃取分率是什麼？因為這些藥物都會被腎臟所萃取，然後再排出來，雖然其中(C)Tc-99m DMSA很不容易排出來，不過畢竟也是停留在腎臟的位置，也就是說這些藥物在自靜脈注射後，流經腎臟時都會被腎臟自血液中萃取出來，因此在這些藥物的影像中，幾乎都只能見到腎臟和膀胱的影像，所以硬要去比較何者被腎臟萃取的量較低，其實並不容易，我也查不到相關的資料，如果是問排泄率，那麼因為只有Tc-99m DMSA會因為停留在腎皮質裡而有最低的排泄率，但是因為問的是萃取分率，所以不好意思，這題我真的不知道了。

8.腎臟造影時需使用何種物質做為因腎動脈狹窄引起腎血管高血壓的病人之診斷判定？ (A)胰島素(insulin) (B)腎上腺素(adrenalin) (C)胃蛋白(pepsin) (D)血管收縮素轉化抑制劑(captopril)

關於腎血管性高血壓可以參考94年第1次高考第14題以及95年第2次高考第26題，檢查的過程可以參考網站裡核醫入門中SNM標準程序的腎原性高血壓的診斷中文版，答案是(D)血管收縮素轉化抑制劑(captopril)。

9.下列何項放射標幟藥物可用來測定血液容積？ (A)57Co-B12 (B)125I-RISA (C)125I-CEA (D)125I-TRH

核醫用(B)I-125 RISA(radioiodinated serum albumin)來測量血液容積已經是很久以前的事了，詳細的方法請參考93年第1次高考第56題，我將其中的內容稍稍簡化一下，檢查是利用濃度稀釋的原理，先將一已知濃度固定體積的I-125 RISA自靜脈注射，待全身循環擴散均勻後，抽血離心後取血漿去分析其中I-125 albumin的濃度，V1×C1=V2×C2，V1為I-125 albumin的體積，C1為I-125 RISA的濃度，V2為全部血漿的體積，C2為抽血檢體中I-125 RISA的濃度，這樣就可以知道全部的血漿容積V2為多少，接下來因為血液的組成包括血球以及血漿，我們只要知道用血液中血漿和血球的比例(這部份可以用專門的血球計數分析器來求得)，那麼就自然可以求得全血容積了，因此答案是(B)I-125 RISA，其他的選項(A)Co-57 B12用於Schilling test，(C)I-125 CEA和(D)I-125 TRH我就不清楚了。

10.99Mo/99mTc孳生器，母核99Mo與子核99mTc係處於何種狀態？ (A)永久平衡(secular equilibrium) (B)暫時平衡(transient equilibrium) (C)無平衡(no equilibrium) (D)勉強平衡(reluctant equilibrium)

關於母子核種的平衡定義請參考91年第1次高考第17題，其中Mo-99/Tc-99m generator是屬於(B)暫時平衡，(T1≧T2)，母核種的半化期大於子核的半化期，但是相差並不懸殊，當子核的活度增長到某極大值，之後以母核種活度同樣的蛻變速率而下降。

11.下列有關123I的敘述,何者錯誤? (A)物理半衰期約13小時 (B)比131I更適合用在體內診斷 (C)為核反應器製造之放射性核種 (D)加馬光子能量約為159 keV

核醫會使用到的放射碘相關比較表請參閱96年第2次高考第80題，另外還有一個用來校正γ-counter的I-129請參考96年第2次高考第23題，而I-123的製造及相關資料則參考99年第1次高考第12題，就選項來看，I-123的(A)物理半衰期約13小時，因為不會釋放β粒子，加上γ-ray能量和Tc-99m相仿，因此(B)比131I更適合用在體內診斷，它的製造方式是經由迴旋加速器，以Xe-124 (p,2n)--> Cs-123--> Xe-123 --> I-123的方式製造，因此(C)的敘述有誤，最後I-123釋放的(D)加馬光子能量約為159 keV，對於現行針對Tc-99m優化設計的γ-camera來說，因為和140 keV很接近，加上又是單一能峰，因此影像的品質就會相當的卓越。

12.已知二放射核種分別為2 mCi(74 MBq) 32P(半衰期14.3天)和20 mCi(0.74 GBq) 67Ga(半衰期3.2天),經過多少天二核種有相同的放射活性? (A)13.7 (B)3.7 (C)27.4 (D)7.4

這種衰變的計算會利用到A＝AO×e^-(λt)，其中P-32的λ＝0.693/14.3，Ga-67的λ＝0.693/3.2，因此接下來只需要計算t值即可。
在第t天的時候，P-32的活度為2×e^-(0.693/14.3)×t，Ga-67的活度為20×e^-(0.693/3.2)×t，因為兩者的活度相等，兩邊先同時除2得到，
e^-(0.693/14.3)×t＝10×e^-(0.693/3.2)×t，
在這邊先稍微複習一下ln的計算方式，
ln(A×B)=lnA＋lnB，
再將兩邊同時取ln可得到，-(0.693/14.3)×t＝ln10-(0.693/3.2)×t，
因此ln10＝2.3＝(0.693/3.2)×t - (0.693/14.3)×t＝ 0.216×t-0.048×t＝0.168×t，
所以t＝13.69
答案是(A)13.7天。

13.關於甲狀腺荷爾蒙(T3或T4)的合成機制,下列敘述何者錯誤? (A)甲狀腺荷爾蒙(T3,T4)的合成是由腦下垂體分泌的親甲狀腺素(thyrotropin)來刺激甲狀腺荷爾蒙的釋出 (B)TSH會作用在甲狀腺上加速碘化物的無機化,並且分泌出甲狀腺荷爾蒙 (C)若血液中的T3或T4濃度過高則會抑制腦下垂體釋出TSH (D)若血液中的T3或T4濃度過低則會增加腦下垂體釋出TSH

人體的甲狀腺有個相當傑出的負回饋控制系統，下視丘會分泌TRH，這個TRH會刺激腦下垂體分泌TSH(thyrotropin)，TSH會促進甲狀腺的功能，增加甲狀腺荷爾蒙T3及T4的分泌量，不過當血液中的甲狀腺荷爾蒙的濃度逐漸升高時，就會反過來去抑制下視丘分泌TRH，也會抑制腦下垂體製造TSH，使得甲狀腺不再繼續製造、分泌甲狀腺荷爾蒙，因此就能減少血中甲狀腺荷爾蒙的濃度，如此一來就能維持體內甲狀腺素的濃度。在這個負回饋的控制系統中，下視丘占的比例較低，主要還是腦下垂體與甲狀腺兩者在互相調節。由於TSH會促進甲狀腺合成甲狀腺素，因此就會促使甲狀腺活化，增加甲狀腺球蛋白合成，增加碘幫浦的活力，加速碘與酪氨酸的結合(有機化)，以及加速釋放甲狀腺素。
上面的敘述簡單的說明了甲狀腺的基本生理資訊，就選項來看，只有(B)在無機化這個敘述上有錯誤。

14.99mTc的物理半衰期為6小時,生物半衰期為3小時,則其有效半衰期為多少小時? (A)1 (B)2 (C)3 (D)4

先設定有效半衰期為A，物理半衰期為B，生物半衰期為C，那麼三者的關係式為：
1/A＝1/B ＋1/C
所以1/A＝1/6 ＋1/3＝1/2
所以有效半衰期A＝2
答案是(B)2天。

15.下列敘述何者錯誤? (A)核子醫學的攝影是一種功能性影像的攝影 (B)使用加馬攝影機(γ camera)攝影時,影像訊號的來源是來自於病人身上放出的射源 (C)核子醫學攝影可使用動態的攝影方式擷取影像分析 (D)核子攝影無法獲得3D影像資訊

這是個敘述式的題目，我不多作說明，(A)、(B)和(C)都是正確的敘述，只有(D)是錯誤的，事實上藉由收集多角度的影像(SPECT)，就可以重組出立體的影像。

16.下列有關於加馬攝影機的敘述,何者錯誤? (A)非常高能量的加馬射線可穿透準直儀的間隔壁而使影像變差 (B)加馬射線和攝影機的晶體作用後,最靠近的光電倍增管會接收到可見光,而其他光電倍增管則不會 (C)攝影機的光電倍增管數目越多,影像解析度會越好 (D)能量太低的加馬射線易導致影像品質變差

加馬攝影機的基本成像原理，就是γ-ray從攝影機外面，穿過準直儀後進入閃爍晶體，在晶體中將能量釋放完畢，激發閃爍晶體發出可見光，這時候緊鄰晶體的光電倍增管將可見光轉換成電子訊號然後加以放大，這些訊號同步再經過脈高分析儀以及定位系統，最後將訊號整理後就輸出至螢幕上。在這些敘述中，準直儀扮演的角色是將非垂直入射進閃爍晶體的γ-ray濾除，所採用的方式為利用鉛作成隔板，如此一來只要隔板的厚度足以阻擋斜射進來的γ-ray，就能只讓垂直方向的γ-ray進入，不過如果入射的γ-ray能量過強，超出了準直儀的設計時，這些γ-ray就能突破準直儀的阻礙，而接觸到閃爍晶體，發光產生訊號。當然這些高能的γ-ray也會以垂直入射的方式接觸到閃爍晶體而產生訊號，不過這兩者的訊號並不一樣，直接入射γ-ray所產生的訊號因為能量不對，因此會被脈高分析儀給去除掉，最終不會被用於形成影像，可是那些穿透準直儀的γ-ray則不同，假設γ-ray的能量是200 keV，我們使用的是低能量的準直儀，打算要收集Tc-99m的140 keV影像，當這200 keV的γ-ray穿過準直儀鉛隔後，有可能會因為部份的能量衰減而變成接近140 keV，這時候脈高分析儀就不會將其刪除，可是因為攝影機所記錄這個訊號的位置與實際上入射的位置並不一致，因此最後成像的時候就會造成干擾，導致影像的品質變差，這就是選項(A)的原因。而選項(B)的敘述請參考91年第2次檢覈考第41題，因為同時會有許多根光電倍增管會感應到光線，因此才夠進行影像的定位，所以這個敘述有誤。也因此當光電電倍增管的數目越多，在定位上的精準度就越高，以現行的閃爍攝影機來說，大多數都每個偵測器都只有配置50來根的光電倍增管，不過影像的解析度都輸給我們最近淘汰的一部有20年歷史，搭配了95根光電倍增管的老攝影機，真是部好機器，只是它真的太老了，老是壞東壞西的，只好忍痛捨棄，因此選項(C)是對的。最後關於晶體的厚度與解析度的關係，請參考100年第1次高考第75題，結論是當(D)能量太低的加馬射線易導致影像品質變差。

17.以點射源作閃爍攝影機造影視野的均勻度(uniformity)測試時,點射源必須放在距離攝影機至少多少倍可用造影視野(UFOV)的地方? (A)2 (B)5 (C)8 (D)10

這一題在97年第1次高考第38題有考過，不過當時所引用的參考資料有誤，後來大部分的書都認為在做均勻度測試時，點射源與偵檢器的距離至少要有FOV最大尺寸的(B)5倍距離才行，如果FOV是50×60公分，那麼點射源的距離就要是60×5＝300公分才行，這種用點射源作均勻度測試的方式，測量的是攝影機的intrinsic QC，實際的作法可以參考97年第2次高考第79題，均勻度的計算方法則參考99年第1次高考第77題。

18.配合運動壓力試驗進行201Tl心肌灌注造影時,下列有關造影步驟的敘述,何者錯誤? (A)達到運動壓力極限時靜脈注射201Tl (B)在運動壓力試驗後10到15分鐘進行壓力試驗態造影 (C)壓力試驗態造影後3到4小時再進行休息態造影 (D)休息態造影前需再注射約20到30毫居里(mCi)的201Tl

關於心肌灌注掃描要用配合運動壓力試驗的作法請參考95年第2次高考第21題，另外也可以參考在SNM標準程序中的『心肌灌注造影』文件，以及97年第2次高考第43題。目前我們醫院的作法是讓受檢者跑跑步機，當受檢者的心跳數達到(220-年齡)×85%時，就會自原先已安置好的靜脈留置針裡注射2 mCi的Tl-201，在受檢者體力還允許的情況下再運動1分鐘才停止，目的是希望心肌可以在此負荷的狀態下攝取Tl-201，接下來會讓患者休息10~15分鐘，等心跳和呼吸都和緩下來了，才開始照相，才不會出現因upward creep所造成的假影(參考99年第2次高考第24題)。接下來間隔3~4小時後才開始作休息相的攝影，因為Tl-201與體內鉀離子的生理活性相仿，因此具有再分佈的特性，所以照相時並不需要再注射Tl-201，因此(D)選項的敘述有誤，不過如果使用的放射藥物是Tc-99m MIBI的話，那麼就需要注射第2次的藥物，詳細的內容請參考99年第2次高考第22題。

19.下列何種準直儀,會將器官範圍縮小(reduction)投射到晶體(crystal)? (A)diverging collimator (B)pinhole collimator (C)parallel hole collimator (D)converging collimator

這一題其實和99年第2次高考第16題問的是同一件事，要將影像作放大或縮小的動作，就可以使用非平行排列的準直儀，例如聚焦式converging、散焦式diverging以及針孔式的準直儀，這類型的準直儀裡面鉛隔的排列方式可以讓特定角度的γ-ray入射，因而可以達到將影像放大或者是縮小的功能，而所謂的聚焦或者是散焦是以camera為主體來看出去的方向，因此聚焦式的準直儀可以將影像放大，而散焦式的準直儀可以將影像縮小，這些準直儀的詳細形狀及敘述請參考98年第2次高考第43題。至於題目所問的要能將器官範圍縮小，就應該採用(A)diverging collimator散焦式準直儀，它可以將影像縮小，意思就是說如果要照相的器官太大，例如說整個肺臟，由於這種準直儀的延伸照野比較大，因此才有辦法把整個肺臟包括進去，只是說最後成像在閃爍晶體的時候，影像會縮小就是了，在這種情況下，其實影像的解析度會變得很差，只是說在那個沒辦法做出大塊閃爍晶體的年代的折衷方案，現在臨床上應該是沒有這樣的產品了。

20.201Tl心肌灌注斷層檢查時,下列何情形不代表左心室功能異常(left ventricular dysfunction)? (A)暫時性左心室擴大(transient left ventricular dilation) (B)肺臟攝取增加(lung uptake) (C)暫時性右心室顯像(transient right ventricular visualization) (D)逆缺損(reverse redistribution defect)

我們在做Tl-201的心臟檢查時，會特別注意幾件事，包括：
1.壓力相的缺血區域的範圍是否過大，
2.壓力相的缺血區域於再分佈相時是否有回復，
3.是否有暫時性左心室擴大，
4.肺部的Tl-201聚積是否偏多，
5.如果有作gated SPECT，會留意左心室的運動是否正常，以及博出分率數值過小的情況。
上述的這些現象都跟左心室的功能不佳有關，第1、2點比較容易理解，就是看看冠狀動脈的血液供應是否正常。
第3點是我們在作心肌灌注掃描時，都會給予心臟運動式或者是藥物式的壓力，這種為了檢查而暫時性給予的壓力，會增加心臟的負荷，在一些左心室功能不佳的患者，因為左心室的收縮無力，心室的搏出分率原本就不高的情況，為了應付身體在壓力狀態所必需增加心臟的輸出，就有只好擴張左心室的容積，來提供足夠的血液供應，這種(A)暫時性的出現左心室擴大的情況，通常和嚴重冠狀脈疾病有關，並且是心肌意外發生的高危險群。
第4點其實跟選項(B)有關，正常的右心室負責肺循環的血液運送，不過因為右心室的心肌壁並不夠厚，因此收縮的力道並不夠足以完成肺循環所需的動力，因此主要還是得靠左心室將血液拉回的力道才行，因此當左心室的功能不佳時，血液流到肺部後回流至左心房左心室的速度就會變慢，這就會造成Tl-201停留在肺部的時間拉長，而出現(B)肺部攝取增加的情況，其實並不是肺臟真的會攝取Tl-201，而是因為血液的停滯所致，這種現象可以稱之為肺部的鬱血症，這種情況通常在經過一段時間等血液流動順暢後，在下午的再分佈相中就會恢復正常。
心肌細胞是靠鈉鉀幫浦來攝取Tl-201，當左心室的功能不佳時，不管是冠狀動脈的阻塞或者是心肌的壞死，左心室肌肉能攝取的Tl-201就會減少，在這種情況下，右心室的心肌能夠攝取的Tl-201量就會相對多一些，這樣左右心室的影像強度對比就會減少，在不調整影像亮度及對比的情況下，原本不容易看清楚的右心室影像，就會比較容易看得到，那就如一開始所講的，如果這種暫時性左心室功能不佳是因為我們在進行壓力相時所引起的，那麼這就會是選項(C)所敘述的情況。
至於(D)的情況，目前核醫界並沒有很一致的定論(參考100年第1次高考第33題)，因此不太能就此認定是左心室的功能異常。

21.下列有關201Tl心肌灌注造影的敘述,何者錯誤? (A)心肌細胞是以主動運輸攝取201Tl (B)201Tl進入心肌細胞的機轉與鉀類似 (C)心肌攝取201Tl量與冠狀動脈流量有關 (D)心肌攝取201Tl,大約占201Tl總注射量的90%

關於Tl-201在心肌灌注掃描上的應用請參考95年第2次高考第73題，我將其中的內容摘錄於下：
Tl-201是一個由迴旋加速器所製造出來的核種，半衰期為73小時，所釋放的γ-ray能量主要是67-82 KeV(88％)以及135和167 KeV(12％)，在英國的成人使用劑量是80 MBq，所造成的全身劑量約為18 mSv，最大接受輻射劑量的器官為卵巢，其次是腎臟和大腸，在血液中的清除很快，清除90％活性的T1/2大約是5分鐘，接下來就會進入一較緩慢的清除狀態(T1/2為40小時)，在注射後5分鐘會只剩下5~8％的活性會殘留在循環之中。當Tl-201自靜脈注射後首次流經冠狀動脈時，在壓力相時會有60~70％的藥物會被心肌所萃取，在休息相時的萃取率則可高達80~90％[註：一般Tl-201作心肌檢查僅需注射一次，使用在壓力相時注射因為血流的速度較快，因此心肌攝取的時間較短，所以攝取的量會較低，在休息相時注射(單獨作心肌存活度檢查時)，因為血流量較低因此心肌細胞有較長的時間攝取，因此攝取量會相對的較高]，最後心肌所攝取的總活度約為注射時的3~4.5％，Tl-201之所以會進入心肌細胞是因為它是一個帶正1價電荷的離子，大小又和K+差不多，因此在身體裡面的生理活性會類似鉀離子，而會被鈉鉀幫浦給運送至心肌細胞之中，Tl-201在心肌內的分佈狀況和血流成正比，不過當血流高於3 mL/min/g的時候就會達到吸收的高原期，攝取量不會再上升，另外在血流量較低時(正常的10％以下時)，Tl-201的攝取也不是成比例，而是會有偏高的情形，在一般的情況下，在注射後1分鐘心肌的攝取活度可達80~90％，大約在10~20分鐘時則會達到最高的攝取值，至於排泄方面，有80％是經由糞便排出，20％是經由尿液排泄，整體的來說生物的半衰期約為10天，在以運動方式進行心肌灌注檢查時，在達到運動的標準時注射Tl-201後必須再運動1分鐘，以讓心肌在此狀態下吸收Tl-201(前面有說1分鐘可達到80~90％的攝取)，整個檢查最好在注射後5分鐘開始檢查，然後在30分鐘內完成，由於Tl-201在心肌細胞內會進進出出，因此在壓力相後3~4小時就可以做再分佈的檢查。』
就上述的內容來看，只有(D)的敘述有誤，最後心肌所攝取的總活度約為注射時的3~4.5％才對。

22.下列何種藥物必須利用通過不正常的腦血管障壁(blood-brain barrier),以發現病灶? (A)99mTc-HMPAO (B)99mTc-DTPA (C)99mTc-ECD (D)123I-IMP

所謂腦血管障壁BBB是由腦組織內的微血管內皮細胞緊密相連而成，內皮細胞間沒有任何間隙，而將腦組織與身體其他部份的化學環境隔離，並保護腦部避免細菌侵襲。腦內外的物質交流，可經由內皮細胞膜上內外對稱的兩脂肪層，行被動擴散；或由貫穿兩脂肪層的特殊蛋白質，行促進擴散(facilitated diffusion)或主動運輸。經由被動擴散穿過BBB的物質必須具有分子量小於600 Daltons，不帶價電，且具親脂性等性質。此外，由於兩脂肪層對稱分佈在細胞膜內外，因此被動擴散呈雙向進行，最終物質經由此作用穿過BBB的百分比與該物質的血中及腦中的濃度有關。核醫用來做腦血流灌注掃描的藥物，自然都是可以穿透BBB，這些藥物的比較表可以參考96年第1次高考第51題。除此之外，在過去CT、MRI還不夠發達的年代，核醫科經常用Tc-99m DTPA來觀察BBB的完整性，如果BBB受到腫瘤的侵蝕或者是腦部的受傷導致BBB損毀，那麼Tc-99m DTPA就會進入腦部而顯像出來，不過現在核醫的這項檢查已經式微了。下面這張圖就是用Tc-99m DTPA所做的腦部掃描影像，患者是最近突然感到頭暈腦脹才來就醫，在圖片中的箭頭處就可以看到DTPA的聚積，可以知道患者腦部的BBB有了破損，一般來說長腦瘤的機會非常高，因此我們立刻請患者進行進一步的腦部檢查，不過因為患者改去其他醫院作進一步的治療，因此就沒有追蹤到進一步的結果了。這些在正常狀況下無法通過BBB的藥物，就像是(B)99mTc-DTPA，偶爾也是能小兵立大功的。

23.下列何種藥劑不可用於心肌灌注斷層檢查? (A)201Tl (B)99mTc-DMSA (C)99mTc-MIBI (D)99mTc-tetrofosmin

核醫在心肌灌注檢查所使用的藥物請參考95年第2次高考第73題，詳細的操作流程則可以參考SNM的『心肌灌注造影』，至於PET用來作心肌灌注的藥物則請參考93年第2次高考第30題。在這些選項中(B)Tc-99m DMSA是用來做腎皮質的攝影，相關敘述請參考97年第2次高考第13題。

24.201Tl心肌灌注斷層檢查時,在短軸(short axis)切面出現180° diametrical defect 是由什麼造成的? (A)病人移動(patient motion) (B)使用圓形軌道(circular orbit) (C)壓力相(stress)和休息相(rest)兩組影像重組時切面對準錯誤(incorrect alignment of slices) (D)肝臟有強烈放射活性(intense hepatic activity)

這種diametrical defect現象是以Tl-201做心肌灌注掃描時蠻常見到的假影，它的理論是當以橢圓形的軌道來移動detector時所產生的假影，怎麼說呢？我們都知道，在收集影像的時候，準直儀與患者的距離越貼近，影像的解析度就會越好，越遠則越差(參考98年第2次高考第43題)，因此當我們在做心臟檢查的時候，為了貼近患者的心臟，就會開啟攝影機的contour自動貼近的功能，也就是說當我們收集患者從RAO到LPO的180度資料時，在RAO的角度時，偵測器與患者的距離較遠，而當收集到ANT的角度時，與患者的距離較近，由於大部分的人都沒有胖的很離譜，因此detcetor就會繞著人體以橢圓形的軌道來收集影像，這樣的做法雖然提高了影像的解析度，可是卻會發生一個問題，就是以最後組出來的心臟影像來說，貼近的時候空間解析度高，遠離的時候解析度低，這樣的重組結果就會因為偵測器與目標器官的距離變化而出現假影，這種現象就是180° diametrical defect，也就是在短軸的切面上會出現對稱性的影像缺損，這在我們平常的心機灌注掃描時經常會出現，在短軸切面出現的影像缺損剛好會呈180度，但是在另外兩個切面(水平及垂直長軸)則不太明顯。我試著以心臟的假體來重現這樣的結果，在下圖中上排是以單偵測器以圓形軌道所收集的影像，中排是單偵測器以橢圓形軌道所收集的影像，下排則是用雙偵測器(90度排列)以橢圓形軌道所收集的影像，三組影像皆用相同的疊代法進行影像處理。很遺憾的都沒辦法呈現出題目所說的假影，不過如果仔細瞧瞧影像，會發現以圓形軌道收集方式所得到的影像，整體的均勻度比較好，以橢圓形軌道收集的影像則看起來不太均勻，尤其是下排左上方的圓圈處會出現較明顯的影像缺損。在臨床的使用經驗上，我們偶爾會在患者心臟短軸切面，出現像下排2個圓圈處處的影像缺損，兩個缺損處剛剛好相對成180度，這應該就是題目所說的假影，只可惜無法以心臟的假體重現這樣的影像，或許還要嘗試更扁平的橢圓軌道才能重現這樣的假影吧。在考選部給的標準答案裡是(B)使用圓形軌道(circular orbit)，這跟我查到的資料並不相同，等我再多查一些資料後才能確認。(A)病人移動可以參考99年第1次高考第32題，(C)影像如果沒有對準，會有誤判影像缺損位置的情形，不過這個問題比較小，可以將影像重新調整好位置即可解決，(D)在以Tl-201作檢查時，肝臟的活性通常不會高到會影響影像的判讀，如果是使用會從肝臟排泄的Tc-99m MIBI時，才比較會有這樣的問題，這時候在某些角度的影像，例如RAO和LPO處，因為會心臟和肝臟的影像會稍微重疊，因此來自肝臟的γ-ray會和心臟的下壁處的γ-ray重疊，因此如果患者的左心室下壁原本有缺損，有可能就會被肝臟的活性給補過來，而看不出有缺損的情況。

25.造成SPECT影像呈現多條環狀假影(ring artifacts)的原因為何? (A)SPECT取像的張數不夠 (B)旋轉中心(center-of-rotation)偏移 (C)SPECT取像收集到的計數(counts)不足 (D)照野不均勻(field nonuniformity)

造成SPECT影像假影的成因實在是很多，在(A)SPECT取像的張數不夠可以參考98年第2次高考第30題，(B)旋轉中心(center-of-rotation)偏移請參考100年第1次高考第36題，(C)SPECT取像收集到的計數(counts)不足只是造成影像的飽和度不佳，會不夠清楚，至於題目所問的多條環狀假影，就是(D)照野不均勻(field nonuniformity)所造成的，我在97年第1次高考第72題有作過實際的實驗，當時是刻意關掉一根光電倍增管，就會得到一條環狀的陰影，如果再多關掉幾根光電倍增管，來模擬照野不均勻的情況，當然就會出現多條環狀假影，不過這種情況在實際上不應該出現，因為在每天使用攝影機前，都應該要確認攝影機的QC狀況(參考97年第2次高考第79題)，如果影像的均勻度真的這麼糟，就應該請工程師來維修，等修復後才能幫患者作檢查。當然如果攝影機是臨時壞掉，在無法即時修復的狀況下，只要目標器官不在影像不均勻的部份，對於已經注射藥物的患者，還是可以勉強照一下，不過這絕對是特例的狀況就是了。

26.以99mTc-HMPAO偵測癲癇病灶的典型表現為何? (A)癲癇發作時(ictal period)呈高血流,未發作時(interictal period)呈低血流 (B)癲癇發作時(ictal period)呈低血流,未發作時(interictal period)呈高血流 (C)癲癇發作(ictal period)與未發作時(interictal period)皆呈高血流 (D)癲癇發作(ictal period)與未發作時(interictal period)皆呈低血流

癲癇患者在發病時的核醫影像，可以參考一下93年第2次高考第61題另外95年第2次高考第61題裡也有蠻詳細的說明可供參考。癲癇這個病在核醫的影像，主要是跟腦部的血流有關，我們將癲癇患者的腦部血流分為3期，分別是發作間期interictal，發作期 ictal以及發作後期postictal，在癲癇發作的區域於兩次發作之間的間隔時期interictal的腦血流會略低於周圍的正常組織，關於這一點目前的臨床科學家們還沒有找出真正的原因，只是觀察到此現象，至於發作期時，腦血流的量最高可以變為原來的3倍，而於剛發作過後，腦血流的量則會急速的下降，形成低血流的情況，由於癲癇患者的腦血流會呈現出這種戲劇性的變化，因此我們便可以利用PET和SPECT來加以觀察。由於大腦對Tc-99m HMPAO的攝取量與血流量有著成正比的關係，因此在癲癇發作時，病灶區會出現非常強烈的攝取，也就是(A)癲癇發作時(ictal period)呈高血流,未發作時(interictal period)呈低血流的敘述。

27.下列那一種狀況會提昇加馬攝影機的內在解析度(intrinsic resolution)? (A)加馬射線的能量較低 (B)使用解析度較好的準直儀(collimator) (C)增加光電倍增管(photomultiplier tube)的數目 (D)採用較厚的碘化鈉晶體做偵測頭

影響加馬攝影機解析度的因素非常多，在不考慮患者因素的狀況下(例如患者亂動或是藥物吸收不好)，另外因為題目問的是內在解析度，因此也不需要考慮到準直儀的問題，這樣大致上只需要考慮位於準直儀後方的影像收集元件即可，這些元件首先是閃爍晶體，接下來是光電倍增管，以及後面一大堆電子線路零件，例如脈高分析儀以及定位裝置等等，我們先來看看閃爍晶體的部份，一般的閃爍晶體是用NaI(Tl)所製，厚度是3/8英吋，這個厚度是專為Tc-99m所設計的，可以有效的將Tc-99m所發出的99%的γ-ray擋下，而當能量較低核種所發出的γ-ray雖然也可以100%被擋下來，可是因為發光處位於晶體的較表層，這些閃爍光必需再行經一定厚度的晶體體才能被光電倍增管接收，因此解析度會因此下降，同樣的道理(D)採用較厚的碘化鈉晶體也是如此，關於晶體的厚度與解析度的關係，請參考100年第1次高考第75題，因此只有(C)增加光電倍增管(photomultiplier tube)的數目，因為提高了γ-ray定位的精準度，這部份可以參考參考91年第2次檢覈考第41題以及100年第1次高考第25題和100年第2次高考第16題的敘述，相信會更清楚。

28.與201Tl相較,99mTc-sestamibi心肌造影的特色不包括下列何者? (A)99mTc-sestamibi可容許注射較大劑量以提高影像品質,而不造成過高之輻射曝露劑量 (B)99mTc-sestamibi不易留存於心肌細胞內,因此相較201Tl造影無法顯示藥物注射時之心肌血流灌注 (C)相對於201Tl,99mTc-sestamibi的血液-心肌萃取效率(extraction efficiency)較低 (D)201Tl具有再分布(redistribution)現象,而99mTc-sestamibi一般而言則無此情形

關於這兩個藥物的性質介紹請參考95年第2次高考第73題，其中關於使用劑量方面，在96年第2次高考第57題有提到，FDA建議在合併檢查休息相和壓力相檢查時所使用的最大劑量(在同一天做的狀況下)，Tl-201的劑量是4 mCi，Tc-99m標幟放射性藥物的劑量是40 mCi，而Rb-82的劑量為120 mCi。如果休息相和壓力相檢查分開在不同天進行的話，Tl-201的劑量是每次4 mCi，而Tc-99m標幟放射性藥物的劑量為每次30 mCi，劑量可由醫生決定的處方做調整。在劑量方面，根據SNM的"心肌灌注造影"，Tc-99m MIBI的劑量為0.0085 mSv而Tl-201為0.23mSv，因此(A)的敘述是正確的，在(B)的敘述中，Tc-99m MIBI是靠擴散作用來進入心肌細胞，之後就會結合在細胞內粒腺體的內膜裡，不太容易再排出細胞外，心肌細胞萃取藥物的效率跟血流量有關，不過因為是靠擴散作用進入心肌細胞，不像Tl-201是靠鈉鉀幫浦(參考98年第1次高考第52題)以主動運輸的方式進入細胞，因此雖然Tc-99m sestamibi在心肌內的分佈狀況和血流成正比，不過當血流高於2 mL/min/g的時候就會達到吸收的高原期，攝取量不會再上升，另外在血流量非常非常低時，Tc-99m sestamibi的攝取也不是成比例，而是會有偏高的情形，所以(B)的敘述有部份的錯誤。在Tl-201的部份，Tl-201在心肌內的分佈狀況和血流成正比，不過當血流高於3 mL/min/g的時候就會達到吸收的高原期，攝取量不會再上升，另外在血流量較低時(正常的10％以下時)，Tl-201的攝取也不是成比例，而是會有偏高的情形，因此(C)的敘述是正確的。最後(D)於再分佈的現象的敘述是正確的，這部份可以參考99年第2次高考第6題中的敘述。

29.心肌SPECT中,有關乳房所造成的假影(artifacts),下列敘述何者錯誤? (A)常出現在前壁 (B)運動後及休息態的缺損區域範圍相同 (C)加做ECG-gated SPECT很容易區分 (D)靠軟體校正亦有幫助

關於Tl-201心肌灌注掃描常出現的一些假影，我在99年第1次高考第32題有稍做了些整理：
乳房的假影：在SPECT的影像上，乳房衰減造成的假影並不像平面影像那麼的常見以及清楚，但是儘管如此，有的時候還是會很難去分辨心臟的影像是真的有缺損還是只是假影造成的，要發現這種假影，就是要在判讀影像前先檢視原始的影像資料，將其一張張連續播放，來看看每一個角度的影像這樣在某些角度裡就能看到乳房的陰影會出現並重疊在心臟的上面，這個時候就必須要留心有乳房衰減假影的情形。同樣的這種情形也可以藉著GSPECT的協助來鑑別，如果影像上有出現缺損的部分其心室壁的運動正常的話，那麼屬於假影的機會就比較大了。
事實上就我們的經驗，其實不太分辨出乳房所造成的假影，雖然說照理講乳房很大的女性的左邊乳房會掩蓋住心臟，而造成心臟影像的衰減，而且越是緻密的乳房，衰減的程度就越厲害，加上因為Tl-201的能量較低(70 keV左右)，對於組織衰減的現象更是明顯，可是說真的，因為Tl-201的影像其實有點模糊，真的很不容易分辨出乳房所造成的衰減影像，不過就國外的文獻都指出在以Tl-201作心肌灌注掃描時，經常會出現衰減的假影。那麼假影位置是在哪裡呢？就下面這張胸部的側面圖來看，紅色的地方是乳房組織，以一般的心肌攝影來說，因為是從RAO到LPO的180度攝影，雖然說過大的乳房對於整個心臟都會有衰減的現象，不過當患者躺下來的時候，如果乳房集中在前方，那麼在收集的眾多影像裡，心臟的心尖靠(A)前壁處被遮住的影像張數最多，所以比較容易出現衰減的假影，那如果乳房外擴到兩側，那麼就會是心尖靠側壁處會出現衰減假影。那麼要如何處理乳房所造成的假影？有幾個方法，例如改採用Tc-99m MIBI，因為Tc-99m的能量較高，比較不會受到組織的衰減影響，或者是用膠帶乳房向上貼，避開心臟的位置，或者乾脆讓受檢者趴著掃描，直接將乳房壓平來減少對心臟的衰減。當然(C)加做ECG-gated SPECT也是個好辦法，可以看無心電圖影像缺損處的心室運動狀況，如果左心室上壁缺損處的心室收縮運動狀況良好的話，那麼發生缺血的機率就相當的低，應該是乳房衰減所致。另外如果說有搭配上CT作衰減校正，亦或是(D)靠軟體校正也都會有幫助。至於(B)運動後及休息態的缺損區域範圍相同這件事，我不能確定，因為沒有查到相關的資料，除非是運動後與休息態時乳房的位置有偏移，不然照理說假影的位置應該不會有變化，不過如果是Upward Creep效應，的確在這兩種狀態下心臟的位置會有些微差異，因而乳房造成衰減的位置會有不同，不過一般來說，在運動後是必需等患者呼吸恢復正常後才開始照相，因此不應該把這項Upward Creep效應列入考慮才是。

30.橫膈膜對心肌造影的影響,常會在何處造成假影(artifacts)? (A)右心室(right ventricle) (B)心中隔(septum) (C)下壁(inferior wall) (D)前壁(anterior wall)

在進行心臟檢查時發生假影的種類請參考94年第1次高考第57題。其中關於橫膈膜的影響，是蠻常見而且很難處理的部分。從下面這張身體的側面圖中可以看到那條紅色的線就是橫膈膜，就解剖位置來說，心臟位於胸腔，心尖朝前方略偏左方，可以說是躺在橫膈膜的上面，在橫膈膜下有腸子、脾臟等器官，因此當橫膈膜往上頂到心臟的時候，心臟的下壁就等於是埋在橫膈膜裡頭了，因此心臟下壁所發射出來的γ-ray就得穿越橫膈膜下的組織才能被γ-camera偵測到，因此就會造成(C)下壁影像的衰減(箭頭處)，那該如何處理這種情況呢？最簡單的辦法是當看到下壁影像有輕微缺損時，將其視為正常，不過前提是這必需在比對心導管的資料後，知道在不同血管阻塞程度下與核醫心臟影像之間的關聯性，在經過長期的訓練後才行。再者就是購買SPECT-CT的機種，利用CT來進行衰減校正，也能避免掉這個問題。另外如果能夠在心肌灌注掃描的同時配合心電圖作gated-SPECT，那麼就可以得到心室壁收縮的資料，這樣一來如果說下壁的影像上有出現缺損，但是該處的心室壁的運動(wall motion包括收縮及舒張)卻很正常的話，那麼是衰減造成假影的機會就很大。另外所選擇的放射性藥物也有些影響，如果是使用Tl-201，因為Tl-201的能峰主要是在70 keV左右，因為能量較低，因此受到組織衰減的影像比較大，如果是使用Tc-99m MIBI，則因為140 keV的能量較高，受到的組織衰減就會少很多。

31.正子與電子結合會產生何反應？ (A)成對效應 (B)互毀(annihilation) (C)光電效應 (D)康普吞效應

原子核是由不帶電的中子以及帶正電的質子所組成，如果說原子核裡的質子數目過多，就有可能會發生正子蛻變(β+ decay)以維持原子核的穩定度，這個時候質子會轉換成中子並放出微中子以及正子，這部分大家應該都很清楚，這些正電子和電子的質量相同，但是電性相反，因此正子在離開原子核後，在因碰撞以及周圍電場的作用後就會逐漸失去動能，最後就會與原子核外的電子互相吸引，進而撞擊發生(B)互毀(annihilation)，這時候因為正負電子的總動能在互毀反應前為零，因此在質能互換的原則下，消失了的兩個電子質量就會轉換成2 mC^2，就會產生兩個0.511 MeV的光子背對背互相離去的γ-ray，這也就是現今PET掃描所用以收集影像的基礎。

32.FDG PET進行腫瘤檢查時，其造影時間通常是FDG注射後多久才進行？ (A)15分鐘 (B)30分鐘 (C)60分鐘 (D)2小時

根據美國SNM的建議，要以F-18 FDG做腫瘤掃描，通常會注射在病灶處的另一側，例如懷疑左側乳癌就會從右手的靜脈來注射，注射前患者至少需要禁食4小時以上，當然能夠禁食8小時以上最好，注射前必需先檢查血糖的數值，如果超過150 mg/dL，那就可以考慮使用胰島素或者是延遲攝影的時間(延遲到90分鐘)。至於注射完F-18 FDG後到底要多久才開始攝影比較好？這件事目前尚未有最佳的定論，建議是最少要間隔45分鐘以上才行，大部分的醫院都是在注射後(C)60分鐘甚至是90分鐘後才開始攝影，不過不管是間隔多久才開始攝影，往後患者如果再回來做追蹤檢查時，兩次的延遲時間就必需相同，這樣在做兩次檢查病灶處的半定量比較分析時(尤其是SUV值)，才不會產生太大的誤差。那在這注射FDG後的1小時期間，這些惡性腫瘤細胞到底做了甚麼事呢？由於惡性腫瘤細胞通常細胞內的六碳糖激(hexokinase)活性都比較高，細胞膜上的葡萄糖轉運體接收器也多，加上腫瘤細胞相對性的缺氧造成無氧醣解反應增加，這些都會造成惡性腫瘤細胞的葡萄糖攝取量及代謝率上升，當這些腫瘤細胞攝取了大量的F-18 FDG(也就是葡萄糖的類似物)後，先由細胞內的hexokinase將FDG代謝為FDG-6-phosphate，但是接下來負責繼續分解的glucose-6-phosphatase只能代謝glucose-6-phosphate，無法進一步代謝FDG-6-phosphate，因此這些帶有放射性的代謝中間物就這樣停留在細胞內了，接下來腫瘤細胞又繼續攝取FDG，又無法代謝，最後就是會持續聚積在腫瘤細胞裡，於是乎就和周邊正常的組織形成強烈的活性對比，這樣就能夠被我們以PET掃描儀來偵測出來。這整個腫瘤細胞攝取以及沒有被吸收經由泌尿系統排泄的時間，就是我們在注射後等待照影所需要的時間。

33.應用正子斷層掃描評估心肌存活(viability)，在注射18F-FDG前1至2小時必須口服葡萄糖，其最主要的目的是提高血中何種物質濃度？ (A)膽固醇 (B)胰島素 (C)甲狀腺素 (D)胃泌素

這題請參考100年第1次高考第45題，服用葡萄糖的目的是為了要增加血液中葡萄糖的濃度，這樣會刺激(B)胰島素濃度的增加，如此一來就能促使FDG進入心肌細胞中，藉此可以分辨出先前在心肌灌注影像中影像的缺損部位，到底是會攝取FDG的存活心肌細胞，還是不具收縮功能代謝較緩慢的瘢痕組織。
事實上一般FDG在腫瘤方面的應用必需要讓患者處於飢餓的狀態，這時候血液裡的葡萄糖以及胰島素的濃度都很低，而游離脂肪酸的濃度則相對較多，此時心肌細胞的能量來源就會以脂肪酸為主，所以幾乎不太會攝取FDG，這也是在腫瘤攝影時所必需採取的手段，這樣降低了心肌和骨骼肌對FDG的攝取，自然就能降低"身體的背景活性"。同樣的道理在激烈運動完後，由於骨骼肌肉大量的釋放出乳酸，心肌細胞也會將乳酸作為能量來源，因此對於FDG的攝取也會減少。
至於如何以FDG來作心肌存活的評估？各家醫院的作法都不同，我找到一個比較普遍的作法，是針對一般無糖尿病的受檢者所設定的檢查流程：
1.受檢者前一天要禁食，當天早上可以吃蛋白質含量豐富的早餐。
2.先測量血糖值，如果<110 mg/dl，就繼續進行。
3.口服50-75公克的葡萄糖。
4.在45分鐘後測量血糖，如果<130 mg/dl，就繼續進行。
5.注射F-18 FDG 5~15 mCi。
6.注射後30~45分鐘開始掃描。
如果患者有糖尿病，有的時候會因為長期注射胰島素而有所謂的"胰島素阻抗症候群"，在血液循環中會有過多的游離脂肪酸，這種情況下心肌會因此而降低FDG的攝取，所以得額外處理這個情況才能繼續檢查，處理的方式主要是一邊注射胰島素一邊給予葡萄糖，或者是乾脆就用藥物來降低脂肪酸的含量。
因此如果不服用葡萄糖的話，心肌細胞攝取葡萄糖的量就會非常的少(見下面34題的圖片)，對於這項檢查也可以參考100年第1次高考第41題的解說，答案是(B)胰島素。

34.18F-FDG正常會分布在人體的下列器官中，通常那一器官的放射強度最高？ (A)大腦 (B)骨髓 (C)唾腺 (D)肝臟

了解F-18 FDG在身體裡的正常分布以及一些生理上的變異，對於正確判讀影像來說非常重要，雖然說惡性的腫瘤經常會造成異常的FDG攝取增加，不過有些良性的腫瘤或者是發炎的病灶也會出現FDG攝取增加的情況，因此在SNM的建議裡就提出了幾種可能會造成FDG攝取變異的情況：
1.殘餘的腸道或泌尿道的活性可能會導致偽陽性的判斷，同時也可能因為遮蓋住了腹部的病灶處而導致偽陰性的結果。
2.局部發炎的區域有可能會增加FDG的攝取。
3.化療或是放射線治療後可能會導致腫瘤對FDG的攝取。
4.在年輕患者身上可能會見到胸腺正常的生理性攝取現象。
5 .骨骼肌或平滑肌的影像有可能是因為緊張所造成。
6.正在哺乳的乳房組織或是月經中的子宮都會出現FDG聚積增加的情形。
7.一些良性的腫瘤或是功能亢進的腺體也有FDG攝取增加的情形。
8.手術後的傷口在痊癒時也會增加FDG的攝取(時間可能長達６個月)。
除了上述之外，還有一些的影像判讀陷阱要小心，不過因為題目只考慮正常的情況，因此直接看圖片會比較清楚，下圖中很明顯的可以看到(A)大腦的影像，這是因為葡萄糖是腦部主要的能量來源，因此在大腦的皮質以及基底核都會出現高度的FDG攝取。另外由於FDG會從泌尿系統排泄，因此如果沒有在檢查前請患者排尿的話(無法排尿者可考慮導尿)，膀胱的活性也是非常驚人的，事實上在以FDG做檢查時，根據ICRP 80報告指出，整個身體裡膀胱所接受的劑量可是最高的。

35.下列有關PET scanner的敘述何者錯誤？ (A)不需準直儀(collimator) (B)係同步計測(coincidence detection)二個方向相反的光子 (C)偵測放射性物質射出之正子所發生之互毀作用所產生之γ-rays (D)不需如γ-camera之photomultiplier tube

關於PET scanner的基本性質在大部分的教科書中應該都有很詳細介紹，所以不在此處贅述，直接來看題目所給的選項，(A)因為攝影機可以設定同步計測的時間，加上一定得收集到成對180度的γ-ray，因此互毀反應發生的位置一定是在那同時收到訊號的連結線上(LOR)，在分析這許多收集到的LOR就可以計算出實際上互毀反應發生的位置。所以並不像傳統的γ-camera需要準直儀來過濾非垂直入射的光子來作定位，因此不需要準直儀的協助，不過在以往有所謂的2D及3D模式，這時候的確是需要類似準直儀的鉛隔來作輔助(參考96年第2次高考第46題)，(B)參考100年第1次高考第40題，(C)參考98年第2次高考第58題，至於(D)的部份，現行PET攝影機detector的主要結構前端為閃爍晶體，後面則接著光電倍增管，因此這個選項大致上來說是錯誤的，不過目前已經研發出了新型的"光電倍增管"，它可以直接將閃爍晶體所發出的光直接轉換成電子訊號，體積也縮到非常的薄，目前已經用於小動物的PET，這種新的設備已經不能算是光電倍增管，另外目前各廠商所要推出的MR-PET也沒有使用光電倍增管，因為MR的強大磁力會彎曲光電倍增管裡面電子流的方向，所以也是用這種新型的轉換裝置，光電倍增管未來將逐漸淡出核醫的市場。事實上現在核醫也已經有不使用光電倍增管的傳統γ-camera，連閃爍晶體都沒了，是直接採用新的CZT半導體，就可以直接將γ-ray轉換成電子訊號，不再需要光電倍增管來作類比-數位的轉換，對於影像的解析度以及靈敏度都做了相當大幅度的躍升。

36.FDG PET應用在臨床心臟學上的主要目的為何？ (A)更精確評估心肌血流灌注狀況 (B)評估心肌是否存活 (C)偵測急性心肌梗塞 (D)計算心肌收縮能力

這題請參考100年第1次高考第41~45題，因為當患者的左心室功能不佳時，臨床上最先做的就是先用SPECT來評估左心室的血流灌注情況，在影像缺血的區域，在大部份的情況下都能夠判定出是心肌缺血或者是心肌梗塞所形成的疤痕組織，可是在影像缺損不明顯的區域裡，只有在一些過於肥胖在SPECT上會有嚴重組織衰減的患者、在SPECT的結果無法清楚判斷，以及就生理檢查結果判斷起來只有輕微冠狀動脈疾病或是應該是很健康，但是卻很不舒服的患者，才會用PET來做心肌灌注的檢查。這時候可以用13N-ammonia偵測血流，18F-FDG偵測代謝活性，或者是只單純用FDG來(B)評估心肌是否存活，目的就是要尋找在灌注影像疑似疤痕組織但是有潛在可復原的心肌，如果真的有存活的心肌細胞，就可以用比較積極的治療方式來回復心肌細胞的血流及功能。
目前在PET以評估心肌存活度的方式大概有5種：
1.心肌的血流狀況(13N-ammonia或Rb-82)
2.心肌的葡萄糖代謝狀況(FDG)
3.心肌的有氧代謝狀況(C-11 acetate)
4.心肌攝取及保有Rb-82的狀況
5.心肌的水分通透狀況(O-15水)
現在最多人使用的方式是1和5的組合。在題目所給的選項裡，(A)主要還是用13N-ammonia或Rb-82，(C)在急性心肌缺血的時候，會出現很明顯的心肌灌注缺損以及FDG攝取增加的現象，FDG的攝取會增加雖無定論，但是推測應該是心肌細胞為了存活所採取的緊急應變手段，增加細胞膜對葡萄糖的通透度，讓FDG被心肌攝取的量增加之故；(D)目前是只要搭配上心電圖就可以作，但是應用的機會並不多就是了。

37.18F-FDG正子斷層造影檢查冠狀動脈疾病，缺氧的心肌呈現18F-FDG高攝取的原因為何？ (A)18F-FDG清除率降低 (B)無氧代謝增加 (C)18F-FDG灌注增加 (D)18F-FDG灌注減少

在正常的情況下，心肌細胞的主要能量來源是脂肪酸，因為在氧氣供應充分的情況下，等重的脂肪酸所產生的能量ATP會比葡萄糖還多，可是當冠狀動脈發生阻塞，氧氣的供應就會不足，在這種情況下脂肪酸無法完全氧化成二氧化碳和水，還會產生毒性較高的代謝產物，因此這個時候心肌細胞如果還繼續使用脂肪酸當能量來源，很快的就會自取滅亡。因此在一些長期缺血的心肌細胞就產生了一些因應之道，雖然說這項說法還沒有完全證實，不過的確是觀察到了心肌細胞膜表面的葡萄糖轉運體GLUT-1的接收器有增加的情形(這個GLUT-1是體內負責運送葡萄糖進入細胞的媒介，在人體中主要有GLUT1~5這五種葡萄糖轉運體，其中GLUT-1負責對一般的葡萄糖的攝取，不太受胰島素調控)。
因此在這些血液供應不足，灌注減少的缺氧心肌細胞，就自然會將能量來源改為葡萄糖，因而對F-18 FDG的攝取增加，不過因為氧氣的供應不足，葡萄糖仍然無法完全代謝，可產生的能量極有限，只能勉強維持心肌細胞存活，因此這些心肌細胞才會進入類似"冬眠"的狀況，以存活下去(請參考100年第1次高考第45題)，因此題目所問的情況，其實應該是心肌細胞膜表面的葡萄糖轉運體GLUT-1接收器有增加所導致，不過這個情況的確是肇因於心肌缺氧導致(B)無氧代謝增加的結果。

38.Captopril強化腎臟核醫檢查(captopril-enhanced renal scintigraphy)主要是用來評估下列那種疾病？ (A)輸尿管阻塞 (B)腎功能衰竭 (C)腎靜脈栓塞 (D)腎動脈狹窄

關於腎血管性高血壓可以參考94年第1次高考第14題以及95年第2次高考第26題，檢查的過程可以參考網站裡核醫入門中SNM標準程序的腎原性高血壓的診斷中文版，所以說利用血管收縮素轉化抑制劑(captopril)主要是用來評估(D)腎動脈狹窄所造成的高血壓。

39.施行直接核醫膀胱造影(direct radionuclide cystography)時，放射製劑從何種途徑進入體內？ (A)靜脈注射 (B)口服 (C)經導尿管注射 (D)經腰椎穿刺注射

核醫膀胱攝影是在檢查病人是否有尿液自膀胱回流至輸尿管甚至是腎臟的情形，也就是膀胱輸尿管迴流(vesicoureteral reflux)的檢查，檢查方法有分direct和indirect兩種，都是觀察病人排尿時是否會因為壓力的關係而在輸尿管處出現增強亮度的影像。在direct法中，是將病人置膀胱導管，經(C)導尿管注射將Tc(只要有活性即可不一定需要腎造影製劑)注入膀胱中；indirect法則是利用DTPA或是MAG3自靜脈注射製劑，讓其因腎臟排泄而流至膀胱處。兩種方法各有優缺點，direct法病人的膀胱所受劑量比較小，而且影像清晰無背景干擾，但是要幫病人插膀胱導管，有點困難；indirect法因為放射製劑都會跑到膀胱，因此膀胱所受的劑量較大，而且當病人的腎功能不佳時，身體會有相當多的背景活性，增加處理及判讀影像上的難度，好處是順便可觀察腎功能的好壞，判斷是否因尿逆流而造成腎臟的損傷，而且病人只要打針即可，檢查的流程簡單許多，綜合來說direct法是較準確的做法。
另外也請參考99年第1次高考第43題，裡面提到直接法通常適用於很小的嬰幼兒，在插入導尿管後從管子注入Tc-99m或者Tc-99m DTPA，然後等小嬰兒自己想尿的時候才尿出來，間接法則是用於已經會控制尿尿的小朋友，利用靜脈注射Tc-99m DTPA or Tc-99m MAG3(這個藥物的表現比較好)，大概在注射完30~60分鐘後，請小朋友尿尿，來完成檢查。因此這題的答案是(C)經導尿管注射。

40.下列何種核子醫學造影檢查必須配合外科醫師，在手術時例行使用偵測探頭找尋病灶？ (A)甲狀腺造影 (B)前哨淋巴攝影 (C)67Ga-citrate全身腫瘤造影 (D)18F-FDG正子斷層造影

這題在98年第1次高考第63題出過了：
這種檢查就是(B)前哨淋巴攝影，關於這項檢查的相關敘述請參考97年第1次高考第62題，還有98年第1次高考第3題，前哨淋巴結攝影的用途和定位主要還是在協助開刀時找出前哨淋巴結，藉此來協助開刀醫師決定是否要切除乳癌患者的腋下淋巴結，目前我們醫院所使用的輻射偵測儀是澳洲製的Gammaprobe，它是個具有小探頭的偵檢器，是專門用於淋巴切片用的儀器，由於在開刀前已經先做完了前哨淋巴攝影，我們會在皮膚上標記好前哨淋巴結的位置，這樣在開刀時，開刀醫師就可以一方面藉由皮膚標記處知道淋巴結的位置，一方面在切開後就可以藉由偵測儀器的探頭來尋找蘊含輻射活度的淋巴結，等找到計數值最高的淋巴結後，便可以將其取下，送去做病理切片，去判定該淋巴結是否有轉移的癌細胞，如果有轉移，則進行大規模的腋下淋巴切除，若無轉移則僅摘除腫瘤及附近的淋巴結，這目前已經是乳癌外科手術時列為建議的作法了。

41.施行腦池造影(cisternography)時，必須從那一途徑給與放射製劑？ (A)腹腔穿刺 (B)皮下注射 (C)動脈注射 (D)腰椎穿刺

關於腦池造影(cisternography)這項檢查，請參考99年第2次高考第41題，因為這項檢查是要觀察腦脊髓液的流動是否有異常，因此就會從(D)腰椎穿刺讓放射性藥物(In-111 DTPA或Tc-99m DTPA)進入腦脊髓液裡面，如果說要造影的器官是位於身體的內部，例如心臟或是骨骼等等，就會從靜脈注射讓藥物藉由血液運送到目標器官，不過有的時候我們也會用口服的方式來給藥，例如以放射碘來做甲線的檢查或治療，或是將食物標記上放射線，來觀察食道或是胃的蠕動狀況。選項中的(A)腹腔穿刺則用於觀察橫膈膜是否破損，導致腹水流至胸腔造成呼吸困難，(B)皮下注射則用於淋巴閃爍攝影(lymphoscintigraphy)，這可以參考98年第1次高考第3題，至於(C)動脈注射應該是沒有，不過在偶然的情況下，如果不小心將Tc-99m MDP從原本的靜脈注射變成動脈注射的話，就會有所謂的手套效應出現。

手套效應 當注射Tc-99m MDP到靜脈的時候，如果不小心注射到動脈，那麼被注射到的那一個位置以下的地方，就會莫名其妙的聚積了非常多的放射藥物，照片裡的年輕男子在注射後3小時回來照相時，影像中的右手整個亮了起來，這個就叫做『手套效應』。如果說是從手腕那裡注射的話，就會更像個手套了，在這種情況下，由於藥物有很大的比例聚積在右手，因此相對來說全身骨骼所吸收到的放射藥物劑量就會變少，所以身體的影像看起來就會比較模糊。 旁邊的紅框框是另外針對手部所收集的影像，把亮度調低一點後可以發現在肌肉組織有蠻多的藥物聚積，這手套現象目前真正的原因還不清楚，算是骨骼掃描中蠻特殊的影像。

42.心臟相位影像(phase images)，可由下列何種檢查中獲得？ (A)99mTc-RBC心室功能造影 (B)99mTc-pyrophosphate心肌造影 (C)201Tl-TlCl心肌造影 (D)99mTc-MAA肺部造影

這題請先參考94年第1次高考第59題和99年第1次高考第40題的敘述，雖然說心臟的相位影像一開始的確是利用(A)Tc-99m RBC心室功能造影來呈現心臟活性與心跳時間的相對應資訊，因此所使用的藥物在心臟中的活性就必需是會隨著心跳而有相對應變化的才行，在這些選項中，利用Tc-99m RBC可以觀察到心內腔室體積的變化，所以可以得到相位的資訊，不過目前我們所新購的機器裡，附上了一套新的影像處理軟體，只要檢查時有裝上心電圖，也能藉著心臟在不同階段跳動時心肌活度的變化，而可以計算出心肌收縮的相位圖形，下面的圖一就是一個左心室收縮不佳，心室電位傳導有問題的患者，那個會消失的圓形圖案就是左心室收縮的順序，右上角就是相對應左心室收縮的角度，正常人的收縮波形應該是集中的一個波峰(見圖二)，也就是幾乎會在很短的時間內同時收縮完畢，這位患者因為收縮有問題，導致收縮的波形非常的渙散，這樣不同步的收縮就會導致心輸出的下降，這可能是部份的心肌已經壞死，所以無法收縮所致，也有可能是心室傳導阻礙，如果是後者，就可以利用心律調節器來矯正左心室的收縮電位傳導，心律調節器的電極就可以埋在心室收縮特別慢的地方，來加速該位置心肌的收縮，來將心室的傳導協調成同步。
這種利用心電圖來觀察心臟在不同收縮舒張時間點，心臟影像像素的變化，都算是相位的影像，因此(A)Tc-99m RBC心室功能造影可以，(C)Tl-201 TlCl心肌造影也可以，不過因為用Tl-201來作心肌造影畢竟是得搭配上較新的儀器和分析技術才能獲取相位的影像，在傳統的核醫檢查裡，因為用Tl-201要搭配心電圖來作檢查，會有一些蠻囉唆的條件設定問題，因此題目將其視為無法獲得相位影像的檢查，的確是沒有問題的。
至於(B)Tc-99m pyrophosphate心肌造影是用於心肌梗塞造影(參考98年第1次高考第9題)，而(D)Tc-99m MAA肺部造影則根本就不會有心臟的影像，因此都是不正確的選項。

圖一

圖二

43.下列那種檢查必須配合心電圖同步造影？ (A)99mTc-pyrophosphate的急性心肌梗塞造影 (B)99mTc-MIBI的心肌血流灌注造影 (C)99mTc-RBC平衡態多閘門控式心室造影(MUGA) (D)201TlCl的心肌血流灌注造影

我們在作心臟的檢查時，會遇到一個很討厭的問題，就是心臟不像骨頭或者腦部這樣，可以乖乖不動讓你照相，它會在那裡跳來跳去，因此我們一般在替心臟照相時，其實所收集到的都是心臟跳動後的殘影，所幸心臟的跳動還算規律，舒張的時間也比收縮時間多很多，因此影像模糊的狀況還不算太嚴重，不過如果想真正知道心肌的狀況，就是必得解決心臟跳動的問題，解決的方法不難，只要在檢查時讓機器可以同步記錄下心電圖的資訊，這樣我們就能夠將每次心跳的時間切割，看是要切割成8、16或是32等分，這樣將不同時間點所收集到的影像分別記錄於不同的畫面，這樣就能夠解決心臟跳動的問題，可以用慢動作的分鏡來好好觀察心臟在不同時間點的狀況了。那既然搭配心電圖同步造影的技術這麼好用，那應該每種心臟的檢查都應該使用才對，為什麼國考還會有出現這種無聊的問題呢？其實這種技術最大的問題就在於影像收集的時間，因為原本一張畫面所收集到的計數值在固定的時間裡就是這麼多，如果要將其分割成8或者是16等分的話，如果不增加影像收集的時間，影像的計數值就只有原先的8分之1甚至是16分之1，這種影像是沒法子拿來看的，如果彌補計數值的不足，就必需將時間增加為原先的8倍以上，或者是劑量增加8倍以上，這樣受檢者恐怕都受不了，因此目前在大多數醫院只能針對(B)Tc-99m MIBI的心肌血流灌注造影和(C)Tc-99m RBC平衡態多閘門控式心室造影(MUGA)來搭配心電圖的攝影，不過其中MIBI的部份只用於較高劑量(20~30 mCi)的那一次檢查(通常是壓力相的檢查)，患者檢查的時間會比平常不用心電圖時長一些，至於(C)MUGA的部份，因為只有收集LAO角度的影像，因此通常會將每次心跳的時間間隔(兩次R波的間隔時間)分割成32等分，以獲得較細緻的心跳影像。至於我們醫院，因為新買了蠻特別的半導體攝影機，所以用(D)Tl-201也可以配合心電圖來作檢查，而且影像收集的時間超短的。不過因為題目問的是一定得搭配心電圖才能做的檢查，(A)是屬於平面的檢查，(B)和(D)本來就是獨立的SPECT檢查，搭配心電圖只是可以獲取額外的資訊，只有(C)如果沒有搭配心電圖，所收集到的就只是心臟中血液在LAO角度的投影罷了，這樣的資料完全沒有臨床價值，所以一定得同時使用心電圖才能進行造影。

44.三相式骨骼造影(three-phase bone imaging)之第三相，通常在放射製劑施與後幾小時為之？ (A)1－2小時 (B)3－4小時 (C)5－6小時 (D)12小時

關於bone scan的檢查資訊，可以參考SNM的『骨骼閃爍攝影』，以及98年第2次高考第42題和97年第2次高考第42題的資料，在注射Tc-99m MDP後，需要經過一段時間才能夠照相，一般來說間隔(B)3－4小時會比較妥當，因為所注射的藥物需要一段時間才能結合在骨骼上，而最重要的是身體需要較長的時間才能夠將未結合於骨骼的藥物排除，由於Tc-99m MDP的住要排泄途徑是經由泌尿系統，因此對於腎功能良好的年輕人來說，可能只需要2個小時就能將大部分的背景活性排除乾淨，而老年人或者腎功能不佳的患者，就需要較長的時間，最好能有4小時以上，照相時身體的背景活性才會比較少，這也是為什麼注射Tc-99m MDP後需要等這麼久的關係。那如果洗腎的人怎麼辦呢？既然藥物根本就無法從腎臟排除，那是不是永遠都不能照相了呢？其實也沒有這麼誇張啦，洗腎患者體內的Tc-99m MDP雖然沒有辦法從腎臟排除，不過只要吸收的時間夠長，大部分的藥物還是會結合在骨骼上，身體軟組織的背景活性還是在可以接受的程度，也因為大部分的藥物都沒有排除，所以照相時骨骼的影像強度會異常的高，大約會是一般人的2~3倍左右。如果說患者的病灶處是位於骨盆腔，患者剛好又尿不乾淨導致膀胱的活性會干擾骨盆腔影像的話，這時就會作骨骼造影的第四相，也就是再追加6～24小時的造影，這段時間請患者多喝水，以排除膀胱的活性。

45.下列何者不會導致骨骼造影出現「冷區」(cold spot)？ (A)惡性腫瘤骨轉移 (B)良性骨腫瘤 (C)骨骼壞死 (D)骨關節炎

骨骼造影的應用，主要是利用Tc-99m MDP會在血流供應較旺盛，或者是成骨細胞活性較高的骨骼處出現較多的藥物聚積，因此大部分來說，我們主要會觀察何處的骨骼出現較高藥物攝取，代表那裡的骨頭可能有問題。不過有的病灶卻會出現藥物攝取減少的情況，例如股骨頸因缺血而導致(C)壞死的現象，由於缺乏血液的供應，因此藥物無法到達病灶處，因此會出現「冷區」的情況。另外如果說轉移到骨頭的癌細胞是屬於「蝕骨性」的癌症，例如甲狀腺髓質癌、腎細胞癌等等，也就是不太會刺激成骨細胞活性的癌症，那麼病灶處的藥物攝取不但不會增加，甚至有可能會減少。至於(B)良性的骨腫瘤，因為在骨骼造影的影像上會有各種的變化，如果說有替患者作三項式骨掃描的話，通常在血流和血池相時，良性骨腫瘤會比惡性骨腫瘤的攝取少一些或者幾乎是正常，在骨骼相時，藥物聚積也只會稍稍增加甚至是減少，如果說骨頭上長的是cyst囊腫，例如從關節滑膜囊長出來的囊腫，會因為囊腫擋住了骨骼的部份血液循環，所以會造成藥物攝取降低的情況。至於(D)骨關節炎，則因為處於發炎的狀態，因此骨骼對藥物的攝取會因為血液供應的增加而同步增加，並不會有冷區的表現。
我們在看骨骼造影的影像時，其實會很很多種的變化，有非常多的因素會影響骨骼對藥物的攝取，因此詳細詢病史以及了解患者的用藥狀況，都是非常重要的事情，不過不部份來說，骨骼造影會出現冷區，大部分的原因還是良性的：
(1)義肢。
(2)假影(例如皮帶)。
(3)沒有骨頭(手術拿掉)
(4)可能是局部治療(如放射線治療)後的結果
骨骼掃描在疾病的偵測上非常的敏感，但是檢查結果的特異性不高，而且一定要藉由其他的資料來協助判讀才行。

46.施行分化型甲狀腺癌術後131I全身檢查時，病人甲狀腺刺激素(TSH)至少要多少？ (A)5 mU/L (B)10 mU/L (C)30 mU/L (D)100 mU/L

基本上甲狀腺癌的發生比例並不高，只佔全部癌症的1~2％，其中比較容易處理的分化良好型(乳突癌和濾泡癌)的比率更是高達95~98％，只有極少的部份是無法以放射碘治療的甲狀腺髓質癌和未分化甲狀腺癌。分化良好型甲狀腺癌的患者，在美國的建議標準治療過程裡，甲狀腺癌的患者都會先進行甲狀腺的全切除手術(除非是甲狀腺乳突癌而且小於2公分，並且侷限在甲狀腺體內沒有轉移時，才不需要作全切除手術，這個例外稍後再做討論)。手術後會先作一次甲狀腺的攝取檢查，如果24小時的甲狀腺攝取率超過20％，那代表手術過程中殘餘的甲狀腺組織過多，應該要再開一次刀清除乾淨一點。接下來在手術後4~6週，就可以開始準備進行放射碘的治療，在這個階段剩餘的甲狀腺組織就會被I-131的β粒子殺死。接下來於4~6個月後，再做一次診斷性的放射性碘全身掃描，如果甲狀腺腫瘤仍然存在，就會繼續進行第二階段的放射碘治療，如此重複下去直到甲狀腺癌細胞完全看不到為止。
如果甲狀腺癌是屬於初期，也就是前述的乳突癌而且小於2公分，並且侷限在甲狀腺體內沒有轉移時，通常手術後就不需要作放射碘的治療，不過還是會定期以不具β粒子的I-123來作全身掃描，如果發現淋巴結或是遠端有轉移時，才會作全甲狀腺切除以及放射碘的治療。
現在題目所問的情況是分化良好型的甲狀腺癌患者，在經歷過手術後，要利用少量的I-131來作全身掃描，在這個時候血液中的TSH濃度至少要多高才合適，由於患者在手術後已經沒有甲狀腺了，因此為了維持基本的新陳代謝，勢必得服用人工合成的T3或T4，這些甲狀腺素還可以抑制腦下垂體產生TSH，避免TSH的濃度過高而刺激可能殘餘的甲狀腺癌細胞增生，也就是說理論上這個時候體內就算還有甲狀腺癌細胞，也幾乎不會表現出來，那我們該怎麼做才能確認體內到底還有沒有甲狀腺癌細胞呢？目前最佳的作法就是監控血液中甲狀腺球蛋白Tg的濃度，因為這種蛋白質主要是由甲狀腺細胞製造的，因此當體內已經沒有甲線組織時，Tg的濃度應該會低到不行，所以如果甲狀腺癌細胞真的捲土重來的話，那麼血液中的Tg濃度就會隨之增高。那增高時要怎麼辦呢？此時最好做一次I-131的全身掃描，此外就算Tg沒有升高，每隔幾年還是得安排一次I-131的全身掃描來確定有沒有問題。
在要準備開始檢查前，有許多的準備事項，包括要低碘飲食(參考97年第1次高考第68題)，停止服用T3至少2星期，T4停用至少4星期，不要做會使用含碘顯影劑的檢查，這樣當體內缺乏T3、T4時，腦下垂體就會不斷分泌TSH，這些TSH就會活化體內可能殘餘的甲狀腺組織，這時候這些癌細胞就會因為受刺激而準備大量製造T3和T4，可是因為我們的低碘飲食讓這些癌細胞沒有碘可以合成甲狀腺素，這些癌細胞對碘的飢渴程度就越來越高，最後我們給患者服用I-131，哇！甲狀腺癌的組織就會以極佳的效率把這些I-131給攝取進去了，也就是說經過這些手續，我們偵測甲狀腺癌細胞的敏感度就會提高，如果說要治療的話效果也會更好。不過到底TSH要提高到多少才算高呢？一般的說法是至少要(C)30 mU/L，也有學者認為至少要50 mU/L才夠，不管標準是多少，這都是個很不舒服的過程，這對於一些因為甲狀腺切除後因吃甲狀腺素所引起的嚴重甲狀腺功能低下患者，或者是一些年長且患有心血管疾病的人來講，實在不太能忍受這種不適感，因此可以考慮肌肉注射人工合成的TSH，這樣在不用停甲狀腺素的情況下，一樣可以提高血中TSH的濃度，根據我們使用的結果，患者在注射人工合成的TSH後，TSH的濃度都可以上升到100~150 mU/L，甚至更多，因此的確是相當好的選擇，只可惜人工合成的TSH必需自費購買，藥價相當昂貴，不適每位患者都負擔得起。

47.Perchlorate discharge test可以用來偵測甲狀腺那一項功能障礙？ (A)碘的攝取(uptake) (B)碘的有機化(organization) (C)甲狀腺素排出(release of thyroid hormone) (D)碘的排出

這是一個用來診斷Pendred's syndrome的檢查，這種病的患者的甲狀腺無法進行碘的有機化，就是將碘與酪胺酸tyrosine形成甲狀腺素T3以及T4，因此碘化合物被甲狀腺細胞吸收後，無法將碘合成為真正有用的甲狀腺素，這樣便造成了甲狀腺功能的低下。檢查的流程是先給予病患放射碘，等待2個小時讓甲狀腺吸收後先做一次甲狀腺掃描，如果受檢者的甲狀腺無法將所吃下去的無機碘與酪氨酸結合形成有機碘，那麼接下來所口服的過氯酸鹽類，就會將未有機化的碘自甲狀腺中游離出來，此時再經過2小時，再做一次甲狀腺攝取檢查，就會出現甲狀腺的計數值會大幅下降的情形，因此答案是(B)碘的有機化(organization)。

48.三相式骨骼造影之血流相應用何種準直儀？ (A)高解析度 (B)通適型(all-purpose) (C)高能量 (D)針孔型

三相式骨骼造影包括了血流相、血池相以及骨骼或延遲像，檢查的時候是先讓病患躺在掃描床上(或者是坐在適當的位置)，確定要照相的部位落在攝影機的視野內，在注射Tc-99m MDP後就可以按下開始鍵，收集藥物通過病灶處的影像了，由於這是一種動態式的造影，一般會設定2~4秒收集1張影像，所以說每張影像所收集到的計數值並不多，因此通常會會使用(B)通適型(all-purpose)的準直儀來收集影像，這種準直儀是屬於低能量-平行孔的準直儀。由於平行孔式準直儀的設計限制，解析度越高，敏感度就越低，相對的解析度越低，敏感度就越高，因此為了要收集到足夠的計數值，影像的解析度又不能太低，這時候選用all-purpose的準直儀就蠻剛好的。到了第三相(骨骼相)時，因為影像收集時不用像動態影像時那麼趕，所以可以更換為(A)高解析度的準直儀慢慢收集較清楚的影像，不過因為現在all-purpose準直儀其實設計的也相當好，影像的解析度其實還是蠻不錯的，所以直接拿來使用也可以，並不一定需要換高解析度的準直儀才能作檢查。至於(C)高能量準直儀因為鉛隔的厚度較厚，因此應用於較高能量的核種，例如Ga-67以及In-111，在使用Tc-99m MDP所進行的骨骼掃描-血流相裡，會因為敏感度太低而不適合，(D)針孔型主要的設計目的是為了要放大目標器官的影像，所利用的原理就是針孔放大，因此可通過的γ-ray就更少了，加上它的可用視野極小，在瞄準病灶處來造影，難度蠻高的，因此也不適合在血流相的檢查時使用。

49.67Ga造影對下列何種腫瘤有較佳偵測率？ (A)淋巴癌 (B)胃癌 (C)大腸癌 (D)胰臟癌

這題請參考網站中SNM的「Ga惡性腫瘤評估檢查」，裡面有提到這項檢查的適應症主要是淋巴瘤lymphoma，包括Hodgkin’s disease以及非Hodgkin’s Disease Lymphoma，其他還有：
1.肺癌
2.黑色素癌
3.肝細胞癌
4.肉瘤
5.睪丸癌
6.多發性骨髓瘤
7.頭和頸部腫瘤
8.神經母細胞瘤
因此這題的答案是(A)淋巴癌

50.下列何種放射製劑最不適用於分化性甲狀腺癌(differentiated thyroid cancers)之造影追蹤？ (A)99mTc(V)-dimercaptosuccinic acid(DMSA) (B)99mTc-sestamibi (C)123 I-NaI (D)18F-FDG

這題在98年第1次高考第42題已經考過了，答案是(A)99mTc(V)-dimercaptosuccinic acid(DMSA)，這個藥物主要是用來作甲狀腺髓質癌的檢查，這種癌並不屬於分化良好型甲狀腺癌，不過只要不是分化良好型的甲狀腺癌，到目前為止，都沒有很適當的藥物可以偵測，只有F-18 FDG的表現還勉強可以。
甲狀腺癌多起源於甲狀腺濾泡(Follicle)之表皮細胞(佔所有甲狀腺癌的90%左右)，主要包括乳突性甲狀腺癌(Papillary Thyroid Carcinoma)以及濾泡性甲狀腺癌(Follicular Thyroid Carcinoma)。這兩種都是屬於分化良好的甲狀腺癌，也就是說它們往往仍保有甲狀腺表皮細胞之特性，像是會攝取碘、能合成分泌甲狀腺球蛋白(Thyroglobulin)、以及甲狀腺過氧化酵素(Peroxidase)等等。除這兩類較常見的甲狀腺癌外，另外還有髓質性甲狀腺癌(Medullary Thyroid Carcinoma)，未分化甲狀腺癌(Anaplastic Thyroid Carcinoma)及淋巴瘤(Lymphoma)等等，因為在甲狀腺的組織裡，只有位於濾泡的表皮細胞才具有我們所熟知的甲狀腺功能，因此只有分化良好型癌才會攝取I-131，其餘種類的甲狀腺癌因為不會製造甲狀腺素，自然也不會攝取碘，也無法以I-131來治療。另外在96年第1次高考第10題裡面有更仔細對於分化良好型甲狀腺癌更詳細的解釋。

51.下列關於123I-NaI及99mTc-sodium pertechnetate用於甲狀腺掃描的敘述，何者正確？ (A)前者受身體TSH濃度影響，後者則無 (B)前者受飲食及藥物中含碘成分影響，後者則無 (C)前者於甲狀腺中會被有機化(organification)，而後者則無 (D)前者經腎臟及糞便排出體外，而後者僅由腎臟排泄

以Tc-99m和I-123來進行甲狀腺造影有什麼不同呢？這兩個藥物都會被甲狀腺細胞攝取，因此都能看到到甲狀腺的外觀，可是Tc-99m在被攝取之後，不像I-123可以進行下一步的有機合成來製造甲狀腺素，因此大約在30分鐘後就開始被排出，所以如果只是要判斷甲狀腺的外型，或者是找尋有無異位的甲狀腺組織，使用Tc-99m就可以了，可是如果想知道甲狀腺組織真正的功能如何，或者是想知道甲狀腺結節是否真的具有甲狀腺的功能，那還是得使用I-123。此外由於Tc-99m是採靜脈注射的方式，因此優點是注射後15分鐘就可以開始造影，缺點則是週邊的背景會稍稍高一些；I-123因為是用口服的方式，所以要3~4小時後才可以進行造影，病患得等上好一段時間才能開始造影，不過也有可供靜脈注射I-123藥物，可以縮短照相的時間，不過詳細的檢查流程我就不太清楚了。使用放射碘所獲得的才是真正具有甲狀腺功能的影像，另外在網站內的SNM標準程序中『Thyroid Scintigraphy 2.0甲狀腺閃爍攝影』裡頭 ，也有可以參考的資料。
事實上雖然用I-123來作甲狀腺檢查具有輻射劑量低(相對於使用I-131)以及能真正測量甲狀腺完整功能的優點，不過由於I-123的售價昂貴，又不像Tc-99m這麼容易取得，半衰期不夠長，因此檢查單位很難隨時備著I-123供患者來作檢查，都是等確定有患者才會去購買藥物，這樣一來在檢查的時效上就打了很大的折扣，因此大部分的醫院還是會用Tc-99m來作簡易的甲狀腺檢查，那麼Tc-99m跟甲狀腺的關係到底是什麼呢？為什麼會被運送到甲狀腺裡頭呢？碘會進入甲狀腺主要是跟sodium iodide symporter，Na/I symporter(簡稱NIS)鈉鉀協同運輸體有關，而看起來這個位於甲狀線上的NIS並無法分辨同樣是帶負一價的碘和Tc-99mO4-，所以才會誤將Tc-99m帶入甲狀腺內。因此在影響甲狀腺吸收碘的因素都因為會干擾到NIS的運作，因此也同時會干擾到Tc-99m的吸收，這些包括了：藥物，例如甲狀腺賀爾蒙以及會影響腦下垂體與甲狀腺控制系統的抗甲狀腺藥物，以及含有碘的食物(例如海帶)和藥物(如含碘之對比劑、Amiodarone-抗心律不整藥以及優碘)。 這解釋了(A)和(B)選項中的因素都會干擾兩者的吸收，(D)選項中，兩者都會經由腎臟及糞便排出體外，尤其是以Tc-99m來做甲狀腺掃描時，大腸還是接受輻射暴露最高的器官呢！至於(C)選項中的有機化，指的是當碘進入甲狀腺細胞所為成的濾泡後，就會和裡面的甲狀腺球蛋白結合，因為甲狀腺球蛋白富含了許多酪胺酸tyrosine，接下來再經由酵素的作用下，形成含有1個碘的monoiodotyrosine(MIT)，或者是含有2個碘的diiodotyrosine(DIT)，在濾泡裡兩個DIT會形成T4，DIT和MIT則形成T3，這樣將碘分子由無機的狀態變成和酪胺酸結合的有機狀態，就稱為有機化，而Tc-99m雖然能騙過NIS進入甲狀腺內，不過遇上專一性超級高的酵素系統，馬上就會被認出來，因此接下來就會被排出甲狀腺外，無法完成有機化的動作。

52.99mTc-MAA肺灌注造影中，MAA主要代謝器官為何？ (A)腎 (B)腸道 (C)肺 (D)肝脾

這題和98年第1次高考第79題是一樣的，Tc-99m MAA顆粒的清除有三個管道，首先血液中的酵素會將其溶解，第二呢由於呼吸的動作會擠壓到微血管使其中的顆粒被擠壓而通過微血管，第三由肺部的血壓也會將顆粒給推出，因此MAA的顆粒會逐漸的通過肺部的微血管，進入血液循環裡，這時候這些MAA顆粒就會被體內的網狀內皮系統RES給清除掉，因此絕大多數的Tc-99m MAA都會經由肝臟代謝，也就是被肝臟中的Kupffer's cell給分解掉，至於剩下的Tc-99m結合剩餘氨基酸的部分則主要是經由腎臟給排泄掉，大致上來說，Tc-99m MAA在肺部的有效半衰期為2-3小時，以Tc-99m MAA的物理半衰期是6小時來計算，還可以得知Tc-99m MAA的生物半衰期約為3~6小時，因此這題的答案是(D)肝脾。

53.下列核醫腎臟造影放射製劑中，何者靜脈注射後，protein binding百分比最低？ (A)99mTc-DMSA (B)99mTc-DTPA (C)99mTc-MAG3 (D)131I-OIH

核醫用於腎臟造影的放射藥物請參考97年第2次高考第11題，裡面提到：
(A)Tc-99m DMSA在經由靜脈注射後，和血漿中的蛋白質會呈現鬆散的結合，在注射後1小時有75％的結合，在24小時後則增為90％；
(B)Tc-99m DTPA和蛋白質結合的比例約5％；
(C)Tc-99m MAG3和血漿中的蛋白質結合比例約90％
(D)I-131 OIH和血漿中蛋白質的結合比例約為70％，
因此答案是(B)Tc-99m DTPA。

54.下列何者不是99mTc-sestamibi造影之適應症？ (A)副甲狀腺掃描 (B)癲癇症病灶之偵測 (C)心肌血流灌注造影 (D)甲狀腺癌復發之偵測

關於Tc-99m MIBI的基本資料請參考99年第2次高考第10題，這個藥物最初開發出來的時候是為了想取代Tl-201來作(C)心肌血流灌注(參考95年第2次高考第73題)，由於Tc-99m MIBI是結合在粒線體的內膜上，因此理論上一些功能亢進以及腫瘤細胞因為活動力旺盛，細胞內粒線體的數量應該會比較多，應該也會攝取較多的Tc-99m MIBI，於是後來發現在乳癌偵測上也有不錯的效果(參考SNM乳房閃爍攝影程序指南以及2.5.5.1.2擴散及與粒腺體結合)，還有(A)副甲狀線檢查方面也能派的上用場(參考在核醫的檢查中所寫的"副甲狀腺掃描"以及97年第2次高考第34題)，至於(D)甲狀腺癌復發之偵測，基本上這個部份我比較不能確定，如果說是分化良好的甲狀腺癌，這部份請參考98年第1次高考第42題，不過目前還是使用放射碘I-131或I-123來作檢查為主，Tc-99m MIBI還可以用於甲狀腺髓質癌的偵測，這部分可參考94年第1次高考第42題，不過效果並非很好就是了。在選項中(B)癲癇症可以用Tc-99m HMPAO、Tc-99m ECD以及F-18 FDG來偵測(參考100年第2次高考第26題)，是不能用Tc-99m MIBI來診斷的。

55.使用99mTc-sulfur colloid進行肝臟造影是藉下列何種細胞攝取？ (A)Kupffer細胞 (B)平滑細胞 (C)肝細胞 (D)上皮細胞

在96年第1次高考第1題以及97年第2次高考第7題裡頭有對Tc-99m SC這個藥物的發展沿革有很清楚的介紹，由於它是一種顆粒狀的藥物，因此如果從靜脈注射，那麼利用體內網狀內皮系統會吞噬外來物的特性，就可以用來作肝、脾以及骨髓的檢查(99年第1次高考第23題)，如果是採皮下注射，那麼藥物就可以順著淋巴系統流動而作一些淋巴方面的檢查，例如黑色素瘤的淋巴攝影以及前哨淋巴結檢查(98年第2次高考第66題)，另外還有一種沒什麼人在做的檢查，就是用Tc-99m SC來作腸胃道出血的檢查(99年第2次高考第40題)，另外在核醫導讀的2.5.5.4吞噬作用Phagocytosis中也大致的說明了肝臟的(A)Kupffer細胞是以吞噬作用的方式來攝取Tc-99m SC。

56.下列關於腎功能圖的敘述何者錯誤？ (A)正常腎功能圖分成三段 (B)腎動脈狹窄病患，第二段會較平緩 (C)急性腎小管壞死和尿道狹窄所引起的閉塞，會使第三段平緩 (D)腎結石會使第一段更陡峭

關於腎臟到底是如何形成尿液的生理學可以參考一下99年第2次高考第13題，至於腎的功能圖可以參考95年第2次高考第4題。
我們所說的腎圖，就是記錄放射性藥物從進入腎臟到排出過程的time-activity曲線圖，在大部分的書籍中都傾向於將這曲線圖劃分為3個區段，第1段是藥物一開始進入腎臟的時期，由於藥物被血流快速的帶進腎臟，此時腎臟雖然已經開始在排泄藥物，不過由於排泄的速率比不上進入的速率，因此在圖形的表現上就會是一陡峭上升的斜線，這一段大約是在注射後的0~60秒之間，我們會稱這個階段為血管相，第2段是腎臟在藥物進入腎臟後，位於腎臟皮質的腎絲球正快速將藥物濾出進入近曲小管的階段，因此在圖形的表現上就會是一緩慢上升的曲線，我們會稱這個階段為分泌相，這個大概是在1~3或者是5分鐘所發生的事，第3段則是真正進入排泄的階段，我們在圖形上會看到曲線緩慢的下降，我們稱之為排泄相，因此在血管相是反應出腎的血流，分泌相是腎的血流和分泌的功能，排泄相則是反應出新生尿液的排泄過程，因此我們可以藉由觀察患者的腎功能圖，來判斷腎臟大概是哪裡出了問題，如果說在第一段的曲線比較平緩，代表藥物進入腎臟的速度較慢，那麼就有可能是腎動脈狹窄導致藥物不易進入，當然如果是因為注射藥物的速度太慢，沒有採取bolus彈丸式注射，例如當患者的血管真的太小條，打太快可能會爆掉的情況，就只能慢慢注射而出現如下圖一般的情況，此時就無法斷定第一段曲線的平緩的真正原因，如果說第一段的曲線是呈現快速上升然後下降的情況(如圖二)，那麼通常代表腎衰竭的情況，患者的腎臟只是在血液剛流過時出現高活性，接下來因為根本就無法代謝藥物，因此只能放任血液流過，甚至是因為腎臟沒有功能，身體供應腎臟血流量會變得極少的情況，此時整個腎圖的最高值會出現在1分鐘內。
在第二段的曲線中，大致上我們是看它的高度，當高度越高，代表腎功能越好，反之越低則越差，一般來說整個腎圖曲線的最高峰都出現於此時期，我們也通常用第2~3分鐘的波峰來計算腎絲球過濾速率。
第三段反應的是排泄的狀況，在96年第2次高考第61題有一些腎圖的範例可供參考，如果說此段的曲線不是下降而是呈現高原狀或是下降的太慢，通常都是排泄出了問題，導致藥物累積在腎臟，例如輸尿管結石的情況。
因此這四個選項中，(A)正常腎功能圖分成三段是正確的；(B)腎動脈狹窄病患，應該主要是反應在第一段會較平緩，不過由於藥物進入變慢，連帶的也會使第二段變平緩，所以也是沒錯；(C)急性腎小管壞死和尿道狹窄所引起的閉塞，前者會因為腎小管失去作用，使得腎絲球過濾液的水分不會被再吸收，造成尿量大增，導致來不及排泄而會使第三段平緩，後者則是因為尿道狹窄使排泄受阻而讓曲線平緩，所以這個選項也是對的；(D)腎結石是會使第三段平緩，所以這個敘述是錯誤的。

圖一

圖二

57.接受99mTc-DTPA氣化噴霧肺通氣檢查(ventilation study)時，正常人肺臟的生物半衰期為0.75小時，而吸菸者的生物半衰期為何？ (A)較長 (B)較短 (C)沒影響 (D)因無法排出，生物半衰期無限長

在我們醫院，肺通氣檢查是先讓病患吸入Tc-99m DTPA的氣霧粒子，這部份請參考98年第1次高考第20題。就目前一些已知的統計結果顯示，如果利用Tc-99m類的藥物做肺通氣檢查的話，肺部在清除這些藥劑時會因為肺泡－微血管通透性的改變而導致清除的速率產生變化，在正常人的情況下，吸煙者的清除速率會大於不吸煙者，因為煙霧的長期刺激下使得肺部處於慢性發炎的狀況，因而導致微血管通透性的增加，因此清除的速率才會提高，另外在一些有病的情況裡，例如慢性肺間質疾病或是肺部發炎狀態下的ARDS急性呼吸困難症候群，以及肺囊腫性肺炎，他們會因為肺泡－微血管通透性的增加而導致Tc-99m DTPA aerosol清除速率更快，另外99年第1次高考第45題也對吸煙者或是一些肺部疾病患者在肺泡-微血管通透性的變化，做了很詳細的敘述，因此答案是(B)較短。

58.EKG gated radionuclide ventriculography 檢查時，下列血球標幟(blood cell labeling)方法中何者效率最高？ (A)體外標幟法 (B)體內標幟法 (C)改良式體內標幟法 (D)都差不多

關於紅血球標幟的方式請參考96年第2次高考第4題：
(A)體外標幟法，In Vitro法標幟的效率大約是在95％以上；
(B)體內標幟法，In Vivo法整個的標幟效率大約是85~95％；
(C)改良式體內標幟法Modified in Vivo法標幟的效率為90~93％
我再補充一些不同參考資料對於Tc-99m紅血球標幟的論述：
體外標幟法：
這項作法是先將血液抽出後，以ACD檸檬酸鹽或heparine肝素當作抗凝劑，然後和亞錫離子溶液混合，經過5分鐘後，會加入hypochlorite次氯酸鈉將未作用完畢的亞錫離子氧化掉，接下來再加入Tc-99mO4-，混合20分鐘後就完成了標幟的工作。在這一連串的過程裡，亞錫離子會經由特殊的運輸系統進入紅血球內，然後應該是和血球內的蛋白質結合在一起，接下來所添加的次氯酸鈉可以將未作用完的亞錫離子氧化，這樣紅血球細胞間的亞錫離子就會氧化成+4價，不再能扮演還原劑的角色，而且因為次氯酸鈉無法通過紅血球的細胞膜，因此已經進入紅血球內的亞錫離子就不受影響。接著所加入的Tc-99mO4-則又藉助另一套運輸系統(band-3 protein運輸系統)進入紅血球內，這時候Tc-99mO4-就會被亞錫離子還原，而結合在紅血球內的蛋白質上，不會再擴散出去。於是乎這樣就完成了紅血球的標幟工程，這些標幟好的紅血球就可以拿來做一系列跟體內血球分佈有關的檢查，例如左心室的搏出分率、消化道出血、下肢靜脈攝影以及肝臟血管瘤等等。這樣的體外標幟方式，效率可達98％，而接受輻射劑量最大的器官則是脾臟。
體內標幟法：
這項作法是先將PYP kit注射進靜脈裡，接下來等20~30分鐘後，再由靜脈注射Tc-99m，這樣的標幟法相當方便，有些學者宣稱紅血球的標幟效率高達96％，不過事實上也有學者認為效率並沒有那麼高，尤其是由靜脈所注射的Tc-99m，在尚未擴散進入紅血球之前，就有可能會被身體吸收而出現在甲狀腺、唾液腺、胃黏膜以及細胞間質的體液中，這些對於要進行消化道出血的檢查時，都會造成相當大的困擾。
改良式體內標幟法：
顧名思義就是要改善體內法的缺點而做的修正，這種方式的標幟效率理論上應該會比較好，大約是在90％以上，主要與體內法不同之處在於標幟時並不是經由靜脈注射來將Tc-99m注入，而是先將Tc-99m置於含抗凝血劑的屏蔽容器裡，然後將血抽入容器內，反應10分鐘後再將血液注射回去，這樣的方式由於將Tc-99m與紅血球的反應空間侷限在鉛屏蔽的容器內，因此就不會出現像體內法那樣高的身體背景活性。
因此這些紅血球的標幟方法裡，體外法的標幟效率最高，但是最麻煩，體內法的方法最簡單，但是標幟效率卻最低，因此答案是(A)體外標幟法。

59.在放射免疫分析法(RIA)中，下列那一部分之濃度被設計為不足量，以達到競爭性反應的目的？ (A)抗體(antibody) (B)標記抗體(radiolabeled antibody) (C)抗原(antigen) (D)標記抗原(radiolabeled antigen)

這題其實考過蠻多次了，在放射免疫分析RIA的方法裡，是將放射性(多半是I-125)標記在與待測物相同的抗原上，讓待測物與放射性標記抗原去競爭有限的抗體結合位置，因此稱之為競爭法，也就是說當待測物的濃度(數量)約高，結合在抗體的數量就越多，因此最終可測得的放射活性就越低。
在IRMA的測量方式裡，是先以理論上無限制的抗體來抓住待測抗原，然後再以放射性標幟的抗體來與這個抗原抗體複合物接合，因此抗原的濃度越高，最後測得的放射活性就越高。
因此在RIA的競爭法裡，是採用(A)抗體(antibody)不足量的設計。

60.IRMA檢查，當抗原的濃度高於某範圍時，測量到的放射性強度會下降，這種效應稱為： (A)decreasing effect (B)hook effect (C)convergent effect (D)artificial effect

這題可以參考91年第1次高考第51題的資料，理論上在IRMA的測量方式裡，抗原的濃度越高，形成的抗原抗體複合物就會越多，那麼就能夠和越多的放射線標幟抗體結合，因此所測量到的放射計數值就會越高。不過如果理論上在IRMA實驗設計上可以是無限制的抗體結合位置，在面臨極度誇張的高濃度抗原時，就會因為所有的結合位置都被佔滿，因此能夠形成的抗原抗體複合物的總量就不會再增加，因此所得的計數值也就維持在最高值，這時候如果再增加抗原的數量，這時候反而會干擾到放射性標幟抗體的結合能力，因而使測量的數值出現下降的趨勢。在抗體與抗原的結合過程裡，靠的是氫鍵、靜電力、凡得瓦力等，在立體結構吻合的狀態下，才能夠穩固的結合，因此當抗原過多時，就會因為阻礙了放射標幟抗體與抗原抗體複合物的可結合位置，因而可視之為雜質，由於這些雜質的存在，導致放射標幟抗體的結合力下降，反應在測量的結果時，就會出現測量值低於實際值的情況，因此這種數值下降的情況，就稱之為(B)hook effect。

61.188Re(Sn)HEDP用於治療骨癌造成的骨痛(bone pain)，其γ光子能量(MeV)與豐度(%abundance)為何？ (A)0.041(49%) (B)0.103(28%) (C)0.155(10%) (D)0.374(82%)

這題可以參考94年第2次高考第79題，其γ光子能量(MeV)與豐度(%abundance)為(C)0.155 MeV(10%)，在99年第2次高考第62題也出過Re-186 HEDP的相關資料。這些用於骨轉移病患疼痛緩解的放射製藥資料請參考93年第1次高考第45題，94年第1次高考第65題和94年第2次高考第51題以及79題。

62.131I進行β-衰變後之子核(daughter nuclide)為何？ (A)131Sb (B)131Te (C)131Xe (D)131Cs

核醫會使用到的放射碘相關比較表請參閱96年第2次高考第80題，，另外還有一個用來校正γ-counter的I-129請參考96年第2次高考第23題，而I-123的製造及相關資料則參考99年第1次高考第12題。由於I-131是進行β-衰變，因此在放出了1個帶負電的電子和反微中子後，質量數不變還是131，原子序就會＋1，因此根據元素週期表的排列(如果有背熟的話)，I-131是屬於7A族元素，那麼原子序+1後，新的子核種就會是8A族的元素，就是(C)Xe-131。

63.以131I治療時，下列那一種副作用出現機率較少？ (A)急性胃炎 (B)急性唾液腺炎 (C)脖子腫脹疼痛 (D)急性睪丸炎

基本上副作用可以分為前期和後期兩種，在早期也就是指服用I-131後開始到前幾天的時期，大約有10~20%因為殘餘的腫瘤或者轉移處正受到I-131的β粒子傷害而感到吞嚥困難，會出現(C)脖子腫脹疼痛的情況，因此對於甲狀腺腫瘤手術後仍殘餘太多甲狀腺組織的患者來說，可以服用一些非類固醇類的抗發炎藥物來預防因輻射所引起的甲狀腺炎，對於甲狀腺癌細胞轉移至腦部或脊椎的患者，則可以服用皮質類固醇來預防嚴重的嘔吐現象。因為I-131的輻射會引起(A)急性胃炎，因此在接受了高劑量的放射碘治療後，大約有50%的人會覺得噁心或想吐。由於唾液腺也會聚積放射碘，因此也有30%左右的人會發生(B)急性唾液腺炎，另外有2/3的患者會出現短暫的血小板及白血球減少的情形。
後期的副作用大約是在服用放射碘之後的數星期、月甚至年的時間，其中在高劑量治療下，最容易出現唾液腺功能降低的情況(40 %)，不過只有4 ％的患者會演變成口乾症。有5％的人會有血小板及白血球減少的情形，依使用劑量的不同約有1～2％的人會出現骨髓再生不良或白血病，至於因為腫瘤轉移至肺部導致治療後產生肺纖維化的情形，會跟甲狀腺的碘攝取能力與年紀有關，這種機率在成人約為1％，幼童則約為10％。至於一些後續的基因突變等等的問題也可能會有，只是機率太低而不再深入討論。
有學者發現部份男性在接受放射碘治療後，會有暫時性的FSH濾泡促進激素昇高的情形，在眾多的研究中，只有一位患者發生精蟲不足的生殖功能降低的現象。
所以說在這四個選項中，只有(D)急性睪丸炎是不會出現的，另外在97年第1次高考第65題有一般甲狀腺腫瘤患者的治療流程，可以參考一下。

64.89Sr-chloride最重要之臨床應用是用於治療下列何種疾病？ (A)甲狀腺癌 (B)惡性腹水 (C)真性紅血球增多症 (D)骨轉移造成之骨痛

在SNM標準程序裡的骨轉移疼痛緩和治療文件中，有提到以Sr-89 chloride(氯化鍶)治療(D)骨轉移造成之骨痛的相關資訊，另外在93年第1次高考第45題也有詳細的敘述。對於(A)甲狀腺癌，核醫有個非常有效的放射性藥物，就是I-131，在治療(B)惡性腹水及(C)真性紅血球增多症的部份，在98年第1次高考第4題有詳細的說明，P-32-chromic phosphate colloid是用來治療惡性腫瘤轉移所導致的腹水或是胸肋膜積水，也有用於治療風濕性關節炎，P-32-orthophosphate主要是用來治療Polycythemia Vera真性紅血球增多症以及慢性的骨髓性及淋巴性的白血病，也有用於減緩惡性腫瘤骨轉移所造成的疼痛。所以Sr-89最重要的臨床應用就是治療(D)骨轉移造成之骨痛。

65.下列何者可用來治療分化性甲狀腺癌，如乳突狀和濾泡狀甲狀腺癌？ (A)131I-NaI (B)111In-capromab pendetide (C)99mTc-MIBI (D)67Ga-citrate

乳突型甲狀腺癌是甲狀腺癌的一種，這種癌多半是起源於甲狀腺濾泡(Follicle)之表皮細胞。就已分化之甲狀腺癌來說主要有乳突性甲狀腺癌(Papillary Thyroid Carcinoma)以及濾泡性甲狀腺癌(Follicular Thyroid Carcinoma)這兩種。這些些已分化的甲狀腺癌大部分仍保有甲狀腺表皮細胞之特性，就是能攝取碘來合成甲狀腺球蛋白(T3、T4)，目前對於甲狀腺癌的主要治療方法就是開刀切除，然後再利用放射性同位素(A)131I-NaI來治療。因為甲狀腺腫瘤細胞仍保有碘的有機化功能，即使是分化不良性的甲狀腺癌細胞仍然具有像正常甲狀腺細胞的百分之六十到百分之八十功能，對碘的親和力也較身體其他部位細胞高400-600倍，所以能有效的將放射性碘帶入甲狀腺細胞中，藉著I-131所釋放的β粒子來達到殺死腫瘤細胞的目的。一般來說要利用I-131來偵測或是治療甲狀腺腫瘤，都希望TSH的濃度大於30μU/ml，這樣體內殘餘的甲狀腺細胞的活化程度才夠高，對於碘的需求度會上升，這樣檢查或是治療的效果才會比較好，因此一般都會在手術後4~6週才會用100 mCi(或者是更多)的放射性碘來治療。一般來說放射性碘治療對乳突癌及濾泡癌較有效，至於其他分化較差的甲狀腺癌症效果就不太好了。(B)111In-capromab pendetide是研發出來用於淋巴瘤的治療上，這部份請參考98年第1次高考第56題，(C)99mTc-MIBI用於偵測乳癌細胞以及甲狀腺方面的腫瘤還可以，不過並不具有治療的效果，(D)67Ga-citrate可用於偵測淋巴癌，不過也因為它只會釋放γ-ray，所以也只有偵測的作用罷了。所以說對於分化良好之甲狀腺癌最有特異性的放射性藥物就是是(A)131I-NaI。

66.若一般放射物品需測至2%誤差，其信賴區間(可信水平)為95%，則至少需收集該樣品之計數為多少？ (A)5,000 (B)10,000 (C)50,000 (D)1,000,000

這是個看起來很容易摸不著頭緒的計算題，我們先假設樣品的總計數為N，背景計數理論上很低，因此暫時不考慮，然後因為核種的衰變是屬於常態分佈，也就是在計測時間t裡面，計數率R＝N/t，有時候高一些，有時候會低一些，最後的測量結果就會是以計數率的平均值為中心的常態分佈，現在題目開出了2個條件，
第一：信賴區間(可信水平)為95%，這代表在測量時間內，所得到的計數率數值有95％被認為是準確的，因此根據統計的定義，這95％的面積就坐落在計數率平均值R的±1.96δ範圍裡，δ就是標準差。
第二：誤差要小於等於2%，這代表上述的1.96δ≦2%的R，
現在因為不曉得計測時間t為多少，因此假設t為1個單位時間，也就是把t當作1來計算，因此R＝N，
另外這個計數率的標準差δ會等於√R也就是等於√N，
於是乎現在把所有的已知條件綜合起來，1.96δ≦2%的R，可以表示為1.96×√N≦N×2/100，
因為1.96和2很相近，所以就把它們約分消掉，變成√N≦N/100，等號兩邊同時平方得到：
N≦(N^2)/10000，把N除掉就可以計算出N≧10000，因此答案就是至少要(B)10,000計數值才行。
詳細的算法是不是這樣其實我也不太清楚，不過就結果論，似乎也拼湊出了答案。

67.99mTc的能(energy peak)為： (A)140 keV (B)70和167 keV (C)364 keV (D)159 keV

在這4個選項中，(A)140 keV是Tc-99m；(B)70和167 keV是Tl-201；(C)364 keV是I-131；(D)159 keV是I-123的γ-ray能峰位置，因此答案是(A)140 keV。

68.淺部等效劑量(Hs)為皮膚或四肢的體外曝露在組織深度多少公分處的等效劑量？ (A)0.007 (B)0.070 (C)0.001 (D)0.050

每人每年對於皮膚或四肢之職業輻射曝露限值請參考96年第1次高考第22題，其中淺部等效劑量(Hs)適用於皮膚或四肢之體外曝露，指(A)0.007公分深處組織之等效劑量。

69.一個參考的組織或器官(T)個別攝入一種放射性核種在50年間的等效劑量稱為： (A)約定等效劑量(HT, 50) (B)深部等效劑量(Hd) (C)淺部等效劑量(Hs) (D)有效等效劑量(HE)

同上題所謂的(A)約定等效劑量是指單次攝入放射性物質於體內後，對某一器官或組織在五十年內將累積之等效劑量，這種國家頒布的游離輻射防護安全標準，裡面的名詞定義最好要記清楚。

70.若某區域受到低放射活性污染，宜用下列何種儀器進行勘測？ (A)井形加馬閃爍計數器(well type γ-scintillation counter) (B)劑量校正儀(dose calibrator) (C)口袋型計測儀(pocket dosimeter) (D)蓋革計數器(Geiger-Müller counter)

這題在96年第2次高考第6題考過了，答案是(D)蓋革計數器(Geiger-Müller counter)。(A)井形加馬閃爍計數器(well type γ-scintillation counter)主要是用於放射免疫分析實驗室，因為要追求極高的偵測效率(＞95 ％)，因此是採用碘化鈉所製的固態偵檢器，使用時待測物體必需裝於試管中，才能符合儀器的偵測範圍，因此並不適用於污染偵測；(B)劑量校正儀(dose calibrator)是用來測量活度的儀器，一樣也是井形的偵測器，放置於放射藥局內來量測放射藥品的活度，是游離腔式的設計，體積很龐大，沒辦法移駕至污染現場來偵測。(A)和(B)都屬於大型的儀器，雖然說並不方便做污染的偵測，但是真的沒辦法時，也是可以先將污染區域擦拭，將擦拭過後的紙張捲成合適的大小，也一樣可以測量污染的強度，只是並不好用就是了。(C)口袋型計測儀(pocket dosimeter)，主要是用於測量人體所接受到的輻射劑量，體積小可以拿到污染的現場來測量劑量率，不過因為這個儀器並非專為此目的而設計，因此偵測的效率以及反應速度都不算好，尤其是題目所舉出的"低放射活性污染"這個條件，在效率不佳的情況下，並不是合適的儀器；(D)蓋革計數器(Geiger-Müller counter)就是專門用來做污染的檢測，由於其工作電壓是屬於蓋格區，因此偵測的靈敏度非常的好，即使污染的活性很低也可以偵測的到，使用上也十分便利，小小的一台可以直接以手持的方式來對於懷疑污染的區域做檢測，是使用非密封放射性物質核醫科必備的偵檢器。

71.下列何者可作為蓋革計數器(GM counter)的標準校正核種？ (A)131I (B)99mTc (C)201Tl (D)137Cs

蓋革計數器是一種操作容易，價格又相對便宜的充氣式偵檢器，內部會填充氬氣或氦氣，它可以依用途不同而設計成度量活度的簡易計數器，或者是可以偵測輻射劑量的偵檢儀器。根據原子能委員會的規定，輻射度量儀器每年都需要進行校正，因此我們就委託"國立清華大學原子科學技術發展中心"的"輕便型輻射偵檢儀校正實驗室"來幫我們校正，校正所使用的射源為(D)Cs-137，活度分別為111 GBq、18.5 GBq以及1850 MBq，至於為什麼要用Cs-137？我想最主要的原因是它的半衰期長(約30.1年)，這樣射源的可使用壽命比較長，而且活度穩定，不會在測量校正期間出現變動，另外它的能量為662 KeV，對於大部分的輻射偵檢器來說，這個能量範圍的能量依存性很低，意思是在低能量和高能量的測量數值差異不會太大，因此業界才會使用Cs-137來作為校正射源。

72.關於操作非密封放射性物質的核子醫學科，其輻射安全的要求，下列敘述何者正確？ (A)使用核醫藥物之室內，其所用的器皿可與其他器皿混淆，但應置於一固定地點 (B)操作非密封放射性物質，其操作工具應由核子醫學科之輻射防護人員每月確認無遭受放射性污染 (C)可以在處理非密封放射性物質的室內飲食、吸菸與儲存食物 (D)運送核醫藥物的容器必須遵照「放射性物質安全運送規則」之規定，運送容器應有清楚的輻射標誌、核種種類、活度、使用日期等資料

關於操作非密封放射性物質的核子醫學科，其輻射安全的要求，可以參考98年第2次高考第3題以及100年第1次高考第72題，由於核醫所使用多半為非密封放射性物質，也就是可能會灑出來汙染環境的放射性藥物，因此為了安全起見，相關的規範也非常的多，不過基本的原則都差不多就是了。我想直接看選項的敘述比較快。(A)使用核醫藥物之室內，其所用的器皿可與其他器皿混淆，但應置於一固定地點，應該要改成器皿不可以混淆，而且必需加上明顯且清楚的標示，這樣才不會拿錯；(B)操作非密封放射性物質，其操作工具應由核子醫學科之輻射防護人員每月確認無遭受放射性污染，這部分原則上沒有時間上的硬性規定，我的作法是每週會用擦拭試驗來確認一次，這些操作工具主要是指在注射放射藥物時所會使用到的鉛罐以及鉛針套；(C)可以在處理非密封放射性物質的室內飲食、吸菸與儲存食物，這個錯誤就比較明顯了，在輻射的工作場所內，因為要避免意外攝入放射性物質，因此在輻射工作的區域內是不能飲食、吸菸與儲存食物的；(D)運送核醫藥物的容器必須遵照「放射性物質安全運送規則」之規定，運送容器應有清楚的輻射標誌、核種種類、活度、使用日期等資料，這就是完整而正確的敘述了。

73.通常劑量校正器(dose calibrator)是充氣式偵檢器(gas-filled detector)中的游離腔(ionization chamber)，若欲求得核醫藥物活度的校正因數(calibration factor)，下列作法何者正確？ (A)測量每1 mCi 的核醫藥物所產生的電流 (B)測量每1 mCi 的核醫藥物所產生的輻射能量 (C)測量每1 mCi 的核醫藥物所產生的脈衝電壓 (D)測量每1 mCi 的核醫藥物所產生的吸收劑量

關於劑量校正器(dose calibrator)的使用及校正，請參考者服務區好文共賞的第4篇，介紹劑量校正器的原理與品保的文章。由於這是種充氣式的游離腔偵檢器，因此其偵測的原理就是度量游離輻射與游離腔內氣體作用後，將氣體分子游離產生電子對，因此只要收集所產生的離子對，就能夠測得電流的大小，因而得知射源的活度數值。那麼我們怎樣才知道劑量校正器的讀數對不對呢？最簡單的辦法就是拿已知活度的參考射源來度量，看看實際值與測量值差多少就可以了。目前我們都是委託核能研究所來幫我們進行校正的工作，這次所使用的標準射源分別為Cs-137 57.29 μCi、Co-57 147.7 μCi以及Ba-133 155.0 μCi，在測量完畢後報告上就會註記測量值與實際值的差異，也就是修正因子，修正因子為受校儀器讀數參考修正之參考，修正因子=(標準射源活度/受校儀器讀數淨值)。至於題目所提到的校正因數與我在報告上所看到的修正因子，應該是相同的東西，因為我在另一份蓋格偵檢器的校正報告上也有看到"校正因子"，=標準值/計讀值，就定義看起來看起來的確是相同的，因此這題的答案應該是(A)測量每1 mCi 的核醫藥物所產生的電流。

74.下列有關侖琴(roentgen)的敘述，何者錯誤？ (A)為一國際標準單位 (B)相當於2.58×10-4庫倫/公斤空氣 (C)代表曝露劑量 (D)容易以充氣式游離腔偵檢器偵測

這題就請參考99年第1次高考74題，侖琴(roentgen)的單位是電荷量，並不算SI單位，因此(A)的選項是錯誤的。

75.進行131I-NP-59腎上腺皮質掃描時，以SSKI或Lugol's solution有效地保護甲狀腺，會讓甲狀腺劑量減至未保護時的多少%？ (A)80% (B)50% (C)10% (D)1－2%

在使用放射碘標幟的藥物時，因為藥物的標幟效率並非100％，為了避免未與藥物結合的游離放射碘傷害到甲狀腺，在使用藥物前都需要先服用SSKI或Lugol's solution這類富含非放射碘的藥劑來將甲狀腺內碘的結合位置結合住，減少放射碘的結合來保護甲狀腺，使用的方法請參考99年第2次高考第38題，至於SSKI或Lugol's solution都是富含碘的藥水，其中SSKI是每100 mL中含有97~103g的KI，而Logol's solution是每100 mL含有4.5~5.5g的I以及9.5~10.5g的KI，這些藥水最好是能夠配合著牛奶、果汁或者是大量的水一起服用，避免刺激胃部而會不太舒服。
那這些SSKI或者是Lugol's solution對甲狀腺的保護程度到底有多少呢？根據我查到的資料，如果是在注射(或服用)放射碘類的藥物後立即服用或者是過了幾個小時後(應該是1~2小時內)才服用SSKI(或Lugol's solution)，可以有效的封鎖住90％的放射碘以保護甲狀腺，如果是已經注射放射碘後4個小時後才服用SSKI(或Lugol's solution)，那也還可以封鎖住50％的放射碘來保護甲狀腺，因此如果說是在注射藥物前兩天就開始服用SSKI(或Lugol's solution)，那麼對甲狀腺的保護應該會更完全，很可惜的是我查不到詳細的參考數據，不過從考選部所公布的答案看來，唯一比100％-90％=(C)10％還小的數字只有(D)1－2％，我想應該就是這個答案了，另外在100年第1次高考第21題也有相關的敘述，可以參考一下。

76.下列有關放射藥物LAL試驗之敘述，何者錯誤？ (A)為無菌度試驗(sterility test)方法之一 (B)試驗時間需15－60分鐘 (C)含酒精溶液會影響試驗結果 (D)必要的樣品稀釋可被接受

所有的放射藥物在製造或者是使用前，都必需確認其無菌性以及無熱原，這是為了確保接受放射性藥劑者的安全，相關的敘述請參考 99年第2次高考第3題。在過去要測試藥物中有無熱原，也就是使用後會造成人體發燒現象的物質，都是利用兔子來做測試，不過因為這樣的檢驗方式很麻煩，而且敏感性不夠高，因此後來就全面交由LAL測試來把關了。
這種LAL test，是用一種古老的甲殼類動物-鱟的血液所製成的試劑，這種從恐龍時代就有的動物，牠的免疫系統演化仍停留在遠古的時代，歷經了時間與環境的長久考驗，卻仍然能存活於現代，最主要的原因就是牠的血球(一種變形細胞)中的裡有著很特殊的蛋白質，我們稱之為proenzyme，當遇到細菌或是細菌所分泌的內毒素時，這個蛋白質就會被活化，變成凝集酵素，這個酵素就會血胞中的凝固蛋白原變成凝固蛋白，於是就可以將有害鱟本身的外來物給包裹起來。研究學者在發現了鱟血液的特性後，就研發出了這個LAL測試，來當作細菌性熱原的測試，其中LAL就是limulus amebocyte lysate的縮寫，指的就是鱟的變形細胞的酵素。
這個LAL test的形式有很多種，一種最常用的是觀察待測物與試劑混合後是否有發生凝集的現象，這是最早發展的偵測方法，後來又研發出了濁度法，利用利用內毒素含量愈高，形成混濁的速度也愈快的特性，以分光儀來測量其混濁的速度來定量內毒素含；還有一種是在試劑中加入呈色劑，以顏色的變化來定量內毒素的含量。後來為了因應正子藥劑半衰期短的特性，也有研發出快速的測試法，而且也通過了美國FDA的認證。在這些方法裡檢查所需的時間都很短，其中耗時最長的是最早研發的凝集法，不過其實也只是需要1小時的時間，後來研發的快速檢測法時間更是縮短到只要15分鐘。
不過不論所使用的方法是那一種，最基礎的原理還是利用鱟血液中的酵素來做檢測，因此想要有正確的結果，就必須排除掉會干擾酵素作用的干擾物，例如測試的環境必須是pH值中性，測試物也可以藉由過濾、酸鹼中和、透析或者是加熱來去除干擾因子，不過因為待測物其實都或多或少存在著干擾因素，因此將待測物稀釋經常就能將干擾因素降低，不過待測物品的稀釋也不能稀釋太多倍，不能夠低於LAL測試的最低偵測靈敏度。這種LAL內毒素測試的單位為EU，根據藥典的規定，藥物的內毒素含量不可以超過5 EU/kg。
現在就題目給的選項來做判斷，(A)為無菌度試驗(sterility test)方法之一，應該是無熱原(pyrogen)試驗才對；(B)試驗時間需15－60分鐘，這個沒有問題；(C)含酒精溶液會影響試驗結果，這是因為酒精會破壞鱟的酵素，影響測試的結果；(D)必要的樣品稀釋可被接受，這主要是要降低干擾物的濃度，以及在定量待測物內毒素濃度時的一種實驗手法，所以錯誤的答案是(A)為無菌度試驗(sterility test)方法之一。

77.下列何者是全環(full-ring)正子掃描儀每天一定要做的品管項目？ (A)能窗(energy window)校正 (B)旋轉中心(center of rotation)校正 (C)空白掃描(blank scan) (D)影像比例(imaging scale)校正

這題在91年第2次檢覈考第35題也考過，PET scaner每天一定要做的QC就是(C)空白掃描(blank scan)，至於怎麼作，這在不同的廠商設計上就會有不同的作法，在此不多作說明。一開始的時候，也就是CT還沒有列為PET scaner的標準配備前，為了作影像的衰減校正，就會先使用穿透式射源例如會釋放511 keV的Ge-68或者是Cs-137(少人使用)先作一次空白掃描，也就是沒有人躺在上面的影像，然後讓患者躺上掃描床作一次穿透式掃描，這樣假設在某個角度的空白掃描得到的計數值為10000，而穿透式掃描的計數值為9000，那磨相同的射源強度，在穿過了患者身體後強度只剩下原先的9000/10000＝0.9，因此就可以將此角度所收集到的資料除以0.9，這樣就能夠將影像作衰減的校正。可是因為Ge-68的半衰期只有270.8天，如果要以Ge-68來當作穿透射源，就必需很頻繁的更換，因此在CT與PET可以完美結合的機型出現後，衰減校正的工作就幾乎都交給CT來做了，目前空白掃描基本上就只剩下看看機器的基本狀態好不好，理論上如果所有零件都OK的情況下，blank的影像就會很均勻，如果今天發現某個部位的影像有缺陷，那就可能是光電倍增管或是其他的零件出了問題，這時候就視情況的嚴重程度，看看要自行排除或者是請儀器工程師來維修了。選項中的(A)能窗(energy window)校正和(B)旋轉中心(center of rotation)校正都是γ-camera要做的品管項目，而(D)影像比例(imaging scale)校正就不清楚了。下面這張圖是我們醫院一台比較老的PET-CT的blank scan影像，因為這台目前已經沒有在保養了，因此影像的品質就差了些，在圖中的左上和右下因為是在一個bed的前後端環的位置，因此影像的計數值比較低，其餘的每格影像都是各環的影像，影像中呈斜線交叉的就是各角度收集影像的投射sinogram，理論上每格影像的影像強度都應該差不多，斜紋的分布也應該很細緻，不過因為這個blank scan收集的時間比較短，所以影像的細緻度還不夠，而且因為機器老了，因此影像也不若剛裝機時那麼好了，不過藉由這個blank scan的影像，還是可以用來校正影像不均勻的情況，另外這個影像是由Ge-68的桿狀射源由機器旁伸出來所收集的影像，另外一家廠商的blank scan則是筒狀射源，掃描時要將射源置於掃描環中央來進行，不同的廠商會有不同的設計理念罷了。

78.18F-FDG注射後，下列何部位的輻射劑量最高？ (A)膀胱壁 (B)腦 (C)肝臟 (D)心臟

在98年第1次高考第2題裡面有提到正子藥劑所造成的劑量中，承受最大輻射劑量critical organ的相關資料：
F18-FDG(0.16 mGy/MBq)和F-18-fluorodopa(0.16 mGy/MBq)以及(N-13 ammonia(0.0081 mGy/MBq)的critical organ都是(A)膀胱，只有O-15 water(0.0019 mGy/MBq)是(D)心臟。在美國核醫學會SNM所公佈的F-18-FDG造影參考資料也是如此(是根據International Commission on Radiation Protection; Elsevier; 2000:49, ICRP Publication 80.)，成人是 0.16 mGy/MBq，幼童則是 0.32 mGy/MBq，承受最大輻射劑量的critical organ都是(A)膀胱，至於為什麼是膀胱，這是因為F-18 FDG和葡萄糖有著些微構造上的不同，導致在隨著血液運行到腎臟時，就會被腎絲球給過濾掉，因此最終這些F-18 FDG就會被排泄至膀胱，導致其所接受的輻射劑量最高，因此在PET掃描時，都必須提醒患者去上廁所，以降低膀胱所接受的劑量。不過如果題目問的是在體內的正常分布狀況下，也就是只考慮正常攝取而不考慮排泄的部分時，腦部的攝取就是最高的了，這部分請參考100年第2次高考第34題。

79.在用99mTc來標幟紅血球(體內法；in vivo technique)的過程中，需加入stannous pyrophosphate(Sn-PYP)，其主要的作用是當作： (A)氧化劑 (B)還原劑 (C)營養劑 (D)緩衝劑

關於以Tc-99m來標幟紅血球的敘述請參考96年第2次高考第4題以及100年第2次高考第58題，在3種標幟法裡，只有in vitro體外法是直接加入亞錫離子來當作(B)還原劑，以便將擴散進紅血球的Tc-99mO4-還原，讓Tc-99m可以與血紅素結合而固定在紅血球內，其他in vivi或者是modified in vivo的方法都是直接加入stannous pyrophosphate(Sn-PYP)而不是加入亞錫離子Sn2+，平均來說，每個人所使用的Sn-PYP裡大約含有1 mg的Sn2+，也就是說1瓶Sn-PYP的kit藥瓶，可以讓2位受檢者做紅血球的標幟。那Sn-PYP跟Sn2+到底是差在哪裡？其實？Sn-PYP原本就像MDP kit這類的藥瓶，加入Tc-99m後就可以製造出Tc-99m PYP這個藥物出來，可以用於心肌梗塞造影(參考98年第1次高考第9題)，不過說實在的，要用Tc-99m PYP來診斷心肌梗塞，就時效性來說實在是太慢了，不過研究家們又發現，在以Tc-99m來標幟紅血球時，如果能在紅血球與Sn2+的混合液中加入PYP，標幟的效率竟然會增加(我忘記這資料是來自那個參考文獻，一下子找不到)，於是乎這個老藥物就有了新的用途，而且因為Sn-PYP是一個瓶裝藥，不需要去秤那微量的SnCl2，然後再加水才能用，使用起來方便多了，因此現在就都用Sn-PYP來做紅血球標幟了。

80.承上題，臨床上，在體內法(in vivo technique)99mTc標幟紅血球的過程中，受檢者注射完stannous pyrophosphate(Sn-PYP)之後，約多久再注射99mTc較為適宜？ (A)5－10 分鐘 (B)20－30 分鐘 (C)50－60分鐘 (D)80－90分鐘

這題在100年第2次高考第58題已做過說明，會等Sn-PYP注射後(B)20－30 分鐘才注射Tc-99m主要是因為在這段時間內，亞錫離子會經由特殊的運輸系統進入紅血球內，然後應該是和血球內的蛋白質結合在一起。經過這等待的時間後，就可以加入Tc-99m，此時所加入的Tc-99mO4-會藉助另一套運輸系統(band-3 protein運輸系統)進入紅血球內，這時候Tc-99mO4-就會被亞錫離子還原，而結合在紅血球內的蛋白質上，不會再擴散出去，這樣就完成了紅血球的標幟工程。